## 1
Приложение № 1
Техническое задание на поставку эндопротезов тазобедренного сустава (ДМС) для АО МСЧ Нефтяник на 2025 год
| № п/п | Наименование, код КТРУ(ОКПД), описание по КТРУ | Наименование показателя | Характеристика | Основание внесения дополнительных характеристик | Ед. изм
№ п/п | Наименование Товара | Описание (характеристики) объекта закупки* |  |  |  | Ед. изм. | Наименование страны происхождения товара
|  | № п/п | Наименование показателя** (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться*** (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1 | Эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения металл-полиэтилен | 1.1. | Код КТРУ | 32.50.22.110-00002257 |  | 20 Шт. | Германия
|  | 1.2. | Описание по КТРУ | Стерильный имплантируемый искусственный заменитель тазобедренного сустава, поврежденного в результате заболевания (например, артрита) или травмы, состоящий соответствующих феморального (головка/стержень) и ацетабулярного компонентов с парой трения суставных поверхностей металл - полиэтилен (или сшитый полиэтилен). К изделию могут прилагаться крепежные приспособления (например, винты и болты), необходимые для имплантации. Имплантация может осуществляться с использованием или без использования костного цемента
|  | 1.3. | Ножка эндопротеза бесцементной фиксации, шт. | 1
|  | 1.3.1. | Тип ножки | По типу Цваймюллера
*Удобная в установке ножка для широкого спектра патологий и анатомических особенностей.
|  | 1.3.2. | Фиксация | Пресс-фит
*Обеспечивает надёжную стабильность без применения цемента.
|  | 1.3.3. | Длина, мм |  | Не менее 125, но не более 185
*Наиболее оптимальный диапазон длины ножки для покрытия максимального спектра клинических случаев эндопротезирования.
|  | 1.3.4. | Конус шейки, мм | Стандарт 12/14
*Повсеместно применяемый для конусов шейки ножек евростандарт.
|  | 1.3.5. | МРТсовместимость | Есть
*Для возможности проведения МРТ исследованию пациенту с инмплантированным эндопротезом.
|  | 1.3.6. | Материал | Титан, титановый сплав
*Данные материалы имеют наиболее правильные механические свойства для бесцементной фиксации
|  | 1.3.7. | Офсет, мм. |  | Не менее 30, но не более 55
*Наиболее оптимальный диапазон офсета шейки для покрытия максимального спектра клинических случаев эндопротезирования.
|  | 1.3.8. | Покрытие | Полное
*Для обеспечения пресс-фит фиксации на всём протяжении ножки.
|  | 1.3.9. | Сечение | Трапецевидное
*Обеспечивает надёжную ротационную стабильность ножки.
|  | 1.3.10. | Форма | Клиновидная
*Обеспечивает надёжную первичную осевую стабильность ножки.
|  | 1.3.11. | Шеечно-диафизарный угол, ⁰,град |  | Не менее 120, но не более 135
*Наиболее распространённый шеечно-диафизарный угол бедра у человека.
|  | 1.3.12. | Скос в зоне большого вертела | Есть
*Для снижения риска перелома большого вертела и упрощения процесса установки ножки.
|  | 1.3.13. | Ассиметричный дистальный конец | Есть
*Для снижения риска установки ножки в неправильное варусное положение.
|  | 1.4. | Металлическая головка, шт. | 1
|  | 1.4.1. | Диаметр, мм | 32
*Наиболее оптимальный и распространённый размер металлических головок в используемых в эндопротезировании тазобедренного сустава.
|  | 1.4.2. | Конус шейки, мм | 12/14 (включая 6°)
*Повсеместно применяемый для конусов головок евростандарт.
|  | 1.4.3. | МРТсовместимость | Есть
*Для возможности проведения МРТ исследованию пациенту с инмплантированным эндопротезом.
|  | 1.4.4. | Материал | Кобальт-хромовый сплав
*Имеет оптимальные трибологические характеристики для пары трения металл-полиэтилен.
|  | 1.4.5. | Офсет головки (длина шейки), мм |  | Не менее -5, но не более +15
*Наиболее оптимальный диапазон офсета головок для покрытия максимального спектра клинических случаев эндопротезирования.
|  | 1.4.6. | Количество типоразмеров, шт. |  | Не менее 5
*Наиболее оптимальное количество типоразмеров для точного подбора офсета.
|  | 1.5. | Полиэтиленовый вкладыш, шт. | 1
|  | 1.5.1. | Входной диаметр для бедренной головки, мм. | 32
*Наиболее оптимальный и распространённый размер металлических головок в используемых в эндопротезировании тазобедренного сустава
|  | 1.5.2. | Используется для чашки, мм |  | Не менее 46, но не более 68
*Необходимый диапазон размера вкладыша для покрытия большей части клинических случаев.
|  | 1.5.3. | Принцип фиксации | Заклинивание по типу "конус в конусе"
*Наиболее простой и надёжный вариант фиксации вкладыша.
|  | 1.6. | Чашка бесцементной фиксации, шт. | 1
|  | 1.6.1. | Материал изготовления | Сплав Ti6Al4V в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014
*Данный сплав титана имеет наиболее оптимальные для бесцементной фиксации свойства.
|  | 1.6.2. | Тип фиксации | Пресс-фит
*Обеспечивает бесцементную фиксацию.
|  | 1.6.3. | Форма | Полусферическая с уплощённым куполом
*Снижает риск перелома дна вертлужной впадины и увеличивает фиксацию чашки по экватору.
|  | 1.6.4. | Резьбовое технологическое отверстие в куполе | Наличие
*Для фиксации импактора для установки чашки.
|  | 1.6.5. | Отверстия под винты, шт | 3
*Возможность дополнительной фиксации чашки для снижения риска возникновения нестабильности.
|  | 1.6.6. | Рельеф | С зубцами по окружности, уменьшающимися к полюсу чашки.
*Обеспечивает надёжную первичную фиксацию при различных состояниях костной ткани (склерозе или порозе).
|  | 1.6.7. | Покрытие | Чистый пористый титан
*Для надёжной первичной и вторичной фиксации
|  | 1.6.8. | Толщина покрытия, мм |  | Не менее 0,33, но не более 0,37
*Обеспечивает надёжную первичную и вторичную фиксацию.
|  | 1.6.9. | Пористость покрытия, %. |  | Не менее 45, но не более 55
*Для прорастания кости в покрытие и обеспечение надёжной вторичной фиксации.
|  | 1.6.10. | Диаметр чашки, мм |  | Не менее 46, но не более 68
*Необходимый диапазон размера вкладыша для покрытия большей части клинических случаев.
|  | 1.6.11. | Количество типоразмеров, шт. |  | не менее 11
* Наиболее оптимальное количество типоразмеров для точного подбора импланта.
|  | 1.6.12. | Наличие запорного кольца | Нет
* Для упрощения процесса установки вкладыша.
|  | 1.6.13. | Тип фиксации вкладыша | За счёт внутреннего конуса
* Быстрый и надёжный способ фиксации вкладыша
|  | 1.6.14. | МРТсовместимость | Есть
* Для возможности проведения МРТ-исследованию пациенту, которому будет установлена данная конструкция
|  | 1.6.15. | Стерильность | Есть
* Для снижения рисков развития инфекции в послеоперационном периоде
Во всех случаях, когда указаны вызванные объективной необходимостью ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, модели, методики, источник происхождения или на производителя, подразумевается, что такие ссылки являются условными и предполагают эквивалент