Приложение № 1

Техническое задание на поставку расходного материала для отделения эндоскопии стационара  № 1 (ОМС)  АО МСЧ Нефтяник в 2026 году
	№
	Наименование,
технические характеристики
	Кол-во,

ед. изм.

	1. 
	Проводник.

Тип – «Platin star». С Нитиноловым сердечником устойчивым к

перекручиванию, покрытый тефлоном. Дистальный конец имеет прямую

форму. С 10-ю видимыми через эндоскоп цветными кольцами, расположенными на расстоянии 1 см. и с 25-ю платиновыми рентгеноконтрастными кольцами, расположенными на расстоянии 1 см. Кольца необходимы для точного позиционирования и определения

длины устанавливаемого эндопротеза. Диаметр 0,035 дюйма, длина 460 см. Имеет гибкий водоотталкивающий кончик для наилучшей канюляции. В комплекте с пластиковым диспенсером для удобства хранения и

использования. Автоклавируемый, многократного применения.
	6 шт.

	2. 
	Проводник. 

Тип – «Gold-star». С Нитиноловым сердечником устойчивым к перекручиванию. Дистальный конец имеет прямую форму. Проводник имеет 18 золотых колец, видимых через эндоскоп и на рентгене, расположенных на расстоянии 1 см. Кольца необходимы для измерения длины стриктуры, точного позиционирования и определения длины устанавливаемого эндопротеза. Диаметр 0,035 дюйма, длина 460 см. В комплекте с пластиковым диспенсером для удобства хранения и использования. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	15 шт.

	3. 
	Папиллотом. 

Тип «Iso-Tom». Игольчатый папиллотом с изолированной прозрачной, сапфировой головкой круглой формы (выдерживает температурные нагрузки до 1000˚C). С функцией пулевизатора для распыления ренгеноконтрастного вещества через два боковых отверстия на дистальной части тубуса. Длина режущей части 10 мм. диаметр 0,3 мм. Общая длина 195 см. диаметр 1,6 мм. В сборе с ручкой с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, с портом для установки стоппера. Рентгеноконтрастный. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	5 шт.

	4. 
	Папиллотом.

Тип «Игольчатый». Длина режущей части 6 мм. диаметр 0,3 мм. Общая длина 215 см. диаметр вводимой части 1,6 мм. В сборе с ручкой с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, с портом для установки стоппера. Рентгеноконтрастный. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	10 шт.

	5. 
	Папиллотом.

Тип- для резекции по бильрот 2. Длина режущей части 20 мм. Диаметр вводимой части 2,3 мм. Общая длина 215 см. В сборе с ручкой с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, с портом для установки стоппера. С каналом под проводник 0,035 дюйма. Рентгеноконтрастный, однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	2 шт.

	6. 
	Папиллотом.

Тип - Safe-Cut, лучкового типа с частично изолированной режущей струной для более точного и безопасного рассечения. С круглой пружиной в месте изгиба для предотвращения переламливания тубуса. Направление струны на 11 часов. В сборе с ручкой с каналом под проводник 0,035 дюйма. Длина 215 см, диаметр сужающийся 2,3-1,8 мм, длина режущей струны 30 мм, изолированная часть 10 мм с проксимальной стороны. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	20 шт.

	7. 
	Катетер дренажный назо-билиарный.

Тип – «Альфа», с 7-ю боковыми отверстиями на дистальной части. Диаметр 7 Fr. Длина катетера 250 см. С соединителем для инъекции, с трехпросветным запорным клапаном длиной 150 см. Назальная трубка длиной 50 см. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	5 шт.

	8. 
	Катетер дренажный назо-билиарный.

Тип – «Альфа+ Pigtail». Имеет 18 боковых отверстий на дистальной части. Длина катетера 250 см. Диаметр 7 Fr. С соединителем для иньекции, с трехпросветным запорным клапаном, длина 150 см. Назальная трубка длиной 50 см. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	10 шт.

	9. 
	ЭРХПГ катетер.

Стандартный.  Сужающийся диаметр вводимой части 2,3-1,8 мм. Длина 215 см. Рентгеноконтрастный, с металлическим кольцом. С каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества и каналом под проводник 0,035 дюйма. В сборе с ручкой с встроенной струной жесткости и с клапаном улавливателем. Автоклавируемый, многократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	10 шт.

	10. 
	ЭРХПГ катетер.

С коническим кончиком, с встроенной металлической струной жесткости, с возможностью работы с 0,035 дюймовым проводником, с резьбовым улавливателем на проксимальном конце инструмента для точного заведения и фиксации проводника внутри катетера. С каналом для подачи контрастного вещества. Диаметр сужающийся 2,3-1,8 мм. Длина 250 см. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	10 шт.

	11. 
	ЭРХПГ катетер.

С сужающимся кончиком, с встроенной металлической струной жесткости, с возможностью работы с 0,035 дюймовым проводником, с резьбовым улавливателем на проксимальном конце инструмента для точного заведения и фиксации проводника внутри катетера. С рентгеноконтрастным кольцом в дистальной части. С каналом для подачи контрастного вещества. Диаметр сужающийся 2,3-1,8 мм. Длина 215 см. Автоклавируемый, многократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	10 шт.

	12. 
	Корзина для разрушения и захвата камней. 

Диаметр вводимой части 2,6 мм. Длина 215 см. Тип - спиралевидная, с 6-ю металлическими струнами многожильного плетения. С возможностью проведения механической литотрипсии. Габариты раскрытия 35/50 мм (ш/в). В сборе со съемной ручкой с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества. Автоклавируемая, многократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	5 шт.

	13. 
	Корзина для разрушения и захвата камней. 

Вращающаяся в любом направлении. Диаметр вводимой части 2,6 мм. Длина 215 см. Корзина с 4-мя металлическими струнами многожильного плетения. Пригодна для механической литотрипсии. Габариты раскрытия 20/30 мм (ш/в). В сборе со съемной ручкой с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества. С каналом под проводник 0,035 дюйма. Автоклавируемая. Многократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	14. 
	Корзина для разрушения и захвата камней. 

Тип- «Power Catch», со струнами из материала «НИТИНОЛ», с памятью первоначально заданной формы. С возможностью использования для механической литотрипсии. Габариты раскрытия 30/45 мм. Диаметр 2,9 мм. Длина 215 см. С каналом под проводник 0,035 дюйма. В соединительной капле на дистальной части имеется отверстие для прохождения проводника, который подается по тубусу через отдельный канал, расположенный проксимально на ручке. С винтовым фиксатором проводника. В сборе с пластиковй ручкой с кольцом под большой палец, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества и портом для установки стоппера. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	7 шт.

	15. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 5 Fr. Расстояние между лапками 50 мм. Общая длина 70 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	3 шт.

	16. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 7 Fr. Расстояние между лапками 130 мм. Общая длина 150 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	17. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 7 Fr. Длина между лапками 150 мм. Общая длина 170 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	5 шт.

	18. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 8,5 Fr. Расстояние между лапками 130 мм. Общая длина 150 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	19. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 8,5 Fr. Расстояние между лапками 150 мм. Общая длина 170 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	20. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 10 Fr. Расстояние между лапками 130 мм. Общая длина 150 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	21. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 10 Fr. Расстояние между лапками 150 мм. Общая длина 170 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	22. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 7 Fr. Расстояние между лапками 120 мм. Общая длина 140 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	5 шт.

	23. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 10 Fr. Расстояние между лапками 120 мм. Общая длина 140 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	24. 
	РТС-пушер эндопротез прямой.

Билиарный стент из материала серый тефлон. Диаметр 8,5 Fr. Расстояние между лапками 120 мм. Общая длина 140 мм. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	4 шт.

	25. 
	PTC-пушер эндопротез прямой.

Совмещает в одном инструменте: направляющий катетер, пушер, билиарный стент с платиновым рентгеноконтрастным кольцом. Система предназначена для установки эндопротеза, не меняя инструмент. Ручка имеет два канала: канал для 0,035 дюймового проводника и канал для подачи рентгеноконтрастного вещества. С клапаном-улавливателем на проксимльной части для фиксации проводника и предотвращения вытекания рентгеноконтрастного вещества. Диаметр пушера 8,5 Ch. Диаметр стента 8,5 Ch., расстояние между лапками 70 мм, общая длина 110 мм. Длина системы 190 см. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	1 шт.

	26. 
	Петля для полипэктомии.

Тип - петля с плоскими боками, жесткая, с перекрученными струнами многожильного плетения, переходящими в плоские струны к основанию петли. Габариты раскрытия 15/35 мм (ш/в). Длина 230 см. Диаметр вводимой части 2,3 мм. В сборе с ручкой с пазом для установки стоппера. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	50 шт.

	27. 
	Петля для полипэктомии.

Овальная, с перекрученными струнами многожильного плетения. Длина 230 см. Диаметр вводимой части 2,3 мм. Габариты раскрытия 20/40 мм (ш/в). В сборе с пластиковой ручкой с пазом для установки стоппера. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	20 шт.

	28. 
	Петля для полипэктомии.

Овальная. Тип - петля «с плоскими боками» - для обеспечения плотного прилегания к слизистой оболочке. Жесткая, с перекрученными струнами многожильного плетения, переходящими в плоские струны к основанию петли. Габариты раскрытия 20/40 мм (ш/в). Длина 230 см. Диаметр вводимой части 2,3 мм. В сборе с ручкой с пазом для установки стоппера. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	20 шт.

	29. 
	Петля для полипэктомии.

Овальная. Тип - петля «с плоскими боками» - для обеспечения плотного прилегания к слизистой оболочке. Жесткая, с перекрученными струнами многожильного плетения, переходящими в плоские струны к основанию петли. Габариты раскрытия 10/30 мм (ш/в). Длина 230 см. Диаметр вводимой части 2,3 мм. В сборе с ручкой с пазом для установки стоппера. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	200 шт.

	30. 
	Петля для полипэктомии.

Для холодной полипэктомии. Полугексогональная, с монофильной струной. Дистальная часть катетера - металлическая. Длина 230 см. Диаметр вводимой части 2,3 мм. Габариты раскрытия 10/25 мм (ш/в). В сборе с ручкой с пазом для установки стоппера. Без порта для подключения электрохирургического блока. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	50 шт.

	31. 
	Инъектор склерозирующий.

В тефлоновом тубусе. Диаметр вводимой части 7 Fr. Длина 230 см. Диаметр канюли 0,5 мм. Длина канюли 3 мм. В сборе с ручкой с системой click-lock, для фиксации иглы в положении полного раскрытия и закрытия иглы. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	1200 шт.

	32. 
	Аппликатор эндоскопический гастроэнтерологический с клипсой одноразовый.

Устройство для эндоскопического клипирования. Длина инструмента 230 см, диаметр вводимой части 2,4 мм. Минимальный рабочий канал эндоскопа 2,8 мм, ширина раскрытия клипсы 12,0 мм, угол раскрытия 135°. Клипса предназначена для имплантации на длительный срок не менее 14 дней в желудочно-кишечный тракт. Возможность многократного повторного открытия клипсы до момента окончательной установки и функция вращения на 360 ° в любом направлении. Функция фиксации клипсы для исключения произвольного открытия при перемещении по каналу эндоскопа. С двумя пазами на ручке для фиксации сбрасывающего механизма после установки клипсы для предотвращения повреждения канала эндоскопа. МРТ-совместимость клипсы. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	800 шт.

	33. 
	Устройство для эндоскопического лигирования.

Для лигирования ВРВП, с 7-ю предустановленными кольцами. Совместимый со всеми видами эндоскопов (диаметр дистального конца 9,5-13,5 мм).  В комплекте ручка с вращающим колесом с механизмом блокирования обратного хода.

Колпачок с установленными кольцами. Катетер натяжной. Игла для аспирации или ирригации. Для канала эндоскопа 2,8 мм и более. Однократного

применения. Индивидуальная не стерильная упаковка.
	10 шт.

	34. 
	Щипцы биопсийные.

С овальными чашечками двойной заточки увеличенного объема, в металлическом тубусе с тефлоновым покрытием. В сборе с пластиковой ручкой с пазом для

установки стоппера. Диаметр вводимой части 2,3 мм, длина 230 см. Однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
В упаковке 10 шт.
	100 уп.

	35. 
	Щипцы биопсийные.

С овальными фенестрированными браншами двойной заточки, в металлическом тубусе. Диаметр вводимой части 2,2 мм. Длина 230 см. В сборе с пластиковой ручкой с пазом для установки стоппера для исключения потери биоптата и повреждения внутренней поверхности инструментального канала эндоскопа. Автоклавируемые, многократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка.
	20 шт.

	36. 
	Загубник.

Универсальный. С текстильным съемным ремнем. Габариты отверстия под эндоскоп 28/16 мм. Однократного применения. Не стерильно. В упаковке 100 шт.
	12 уп.


Во  всех  случаях,  когда  указаны  вызванные  объективной  необходимостью  ссылки  на  конкретные  торговые  марки,  фирменные  наименования,  модели,  методики,  источник  происхождения  или  на  производителя,  подразумевается,  что  такие  ссылки  являются  условными  и  предполагают  эквивалент
