Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий

1. Виды выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.	Техническое обслуживание медицинской техники проводится в соответствии с требованиями ГОСТ и условиями настоящего Технического задания.

1.2.	Техническое обслуживание медицинской техники представляет собой совокупность организационно-технических положений и мероприятий, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности изделий медицинской техники (далее – ИМТ) при эксплуатации.

1.3.	Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие основные виды работ:

- текущее (неплановое) техническое обслуживание (ТО);

- периодическое техническое обслуживание (ПТО);

- контроль технического состояния (КТС);

- текущий ремонт (ТР);

- ведение журнала технического обслуживания;

- организация устранения аварийных ситуаций на медицинском оборудовании в случае их возникновения и принятие срочных мер по восстановлению его работоспособности.

1.4.	В стоимость услуг включены расходные материалы необходимые для проведения технического обслуживания и текущего ремонта ИМТ. При замене запасных частей и комплектующих Исполнитель демонстрирует Заказчику замененные запасные части и комплектующие. Все запасные части поставляются Исполнителем на возвратной основе.

1.5.	Текущее техническое обслуживание медицинской техники предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей изделий путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение периода между очередными обслуживаниями. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются эксплуатационной документацией на изделие и разработанными типовыми технологическими картами технического обслуживания, включающими в себя объемы работ, критерии качества и перечень используемого технологического оборудования и приборов.

1.6.	Периодическое техническое обслуживание (ПТО) заключается в определении работоспособности медицинской техники, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, устранении повреждений и мелких неисправностей.

1.6.1.	Периодическое техническое обслуживание МИ включают в себя:

- осмотр и диагностика оборудования;

- очистка от пыли и грязи медицинской техники в целом или его составных частей;

- удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия;

- чистка, смазка основных механизмов и узлов;

- затяжка ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников;

- заправка расходными материалами и специальными жидкостями – по мере необходимости, но не реже требований по срокам, указанным в эксплуатационной документации;

- выполнение работ согласно требованиям эксплуатационной документации;

- настройка и регулировка медицинской техники.

1.7.	Контроль технического состояния (КТС) заключается в проверке соответствия значений параметров и характеристик изделий медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявлении изношенных и поврежденных частей (деталей), проверке всех защитных устройств и блокировок с применением рекомендованных средств измерения, внесенных в Государственный Реестр, либо специальных средств, обеспечивающих качественное выполнение КТС.

Перечень работ по контролю технического состояния изделий медицинской техники проводится согласно графика Планового технического обслуживания (график ПТО), который включает в себя:

- проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации;

- выявление изношенных и поврежденных частей (деталей);

- проверка действия всех защитных устройств и блокировок;

- проверка наличия и ведения эксплуатационной документации;

- проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверка медицинской техники на соответствие требованиям электробезопасности;

- проведение иных указанных в эксплуатационной документации операций, специфических для конкретного типа медицинской техники;

- внешний осмотр рабочего места и медицинской техники;

- проверка соблюдения мер безопасности при подготовке медицинской техники к работе (целостность сетевых шнуров и приборных вилок, соединительных проводов аппаратов, наличие экранов, ограждений, защитных устройств);

- проверка заправки медицинской техники расходными материалами;

- проверка готовности медицинской техники к использованию;

- включение и проверка работоспособности медицинской техники, его составных частей и устройств, органов сигнализации и блокировок.

- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;

- проверка исходных положений органов управления;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий;

- выявление повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности, течей магистралей и трубопроводов (без разборки);

- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрационных, коммутирующих, защитных устройств, блокировок;

- регулировка и настройка узлов;

- чистка механических и других систем, смазка сопрягающих и трущихся элементов и узлов, удаление (слив) из систем и отстойников отработанных жидкостей;

- затяжка ослабленных крепежных элементов, сальников, стыковок и других разъемных соединений;

- комплексная регулировка и настройка изделий;

- опытная эксплуатация (прогон) изделия;

- обеспечение сохранности принятых от Заказчика паспортов медицинской техники и внесение в них необходимых изменений и дополнений;

- обеспечение подготовки медицинской техники к техническому освидетельствованию и принятие участие в его проведении;

- уведомление Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшей медицинской техники, а также отдельных деталей узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу медицинской техники;

- своевременное информирование Заказчика об изменениях требований к эксплуатации медицинской техники, рекомендации о возможности технических усовершенствований;

- доведение до сведения персонала Заказчика сведений о технических возможностях медицинской техники при ее использовании в лечебно-диагностическом процессе;

- плановые модификации оборудования, предлагаемые заводом-изготовителем;

- регламентированная модернизация программного обеспечения;

- настройка параметров оборудования Исполнителем, согласно требований Заказчика;

- оперативная диагностика неисправностей и их устранение;

- установка обновлений программного обеспечения оборудования до версии, рекомендованной предприятием-производителем: в течение 10(десяти) дней после выпуска обновления;

1.8.	Текущий ремонт выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие и разработанными типовыми технологическими картами технического обслуживания путем замены сменных комплектующих частей или наладки (настройки) МТ с послеремонтным контролем технического состояния изделия на месте эксплуатации изделия (Приложение 1).

После проведения текущего ремонта изделие проходит проверку в объеме, изложенном в эксплуатационной документации. Результаты проверки отражаются в акте выполненных работ и журналах технического обслуживания.

1.9.	Проведение работ по комплексному обслуживанию фиксируется в журнале комплексного обслуживания медицинской техники.

1.10.	Провести инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на комплексное обслуживание. Проведение инструктажа фиксируется в журнале комплексного технического обслуживания медицинской техники.

1.11.	Оказание исполнителем полного комплекса услуг должно сопровождаться:

- оказанием заказчику технической помощи в освоении медицинской техники, и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним;

- составление дефектной ведомости для списания пришедшей в негодность медицинской техники;

- определением потребности в запасных частях к медицинской технике.

1.12.	Выполнение планового профилактического Технического обслуживания (далее – ТО) и текущего ремонта медицинского оборудования - в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час, кроме выходных и праздничных дней.

1.13.	Плановое профилактическое ТО проводится при условии, что медицинское оборудование находится в рабочем состоянии.

2. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинской техники

2.1.	Услуги по проведению ТО, диагностике и восстановлению работоспособности оборудования производятся с использованием встроенного лицензионного сервисного программного обеспечения с соблюдением авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионное соглашение на право использования сервисного программного обеспечения).

2.2.	Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

2.3.	Оказание услуг производится по внедренной Исполнителем системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

2.4.	ТО и ремонт медицинских изделий (далее – МИ) производится строго в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией на МИ. Исполнитель должен иметь комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

2.5.	ТО и ремонт МИ производится с применением инструментов, расходных материалов и запасных частей, ПО, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных предприятием-производителем МИ, необходимых для оказания услуг согласно технической (эксплуатационной) документации. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

2.6.	Дистанционный анализ (диагностика) технического состояния оборудования по запросу при возникновении неисправности (необходимости), корректировка конфигурационных параметров ПО оборудования с помощью удаленного подключения к оборудованию через сети передачи данных и интернет c обязательным использованием СПО и сетевого оборудования, рекомендованного предприятием-производителем оборудования, позволяющего предотвратить несанкционированный доступ к базе данных пациентов.

2.7.	При оказании услуги необходимо:

- обеспечить соответствие выходных параметров обслуживаемой медицинской техники требованиям технической документации;

- осуществлять контроль качества оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинской техники и нести ответственность за качество этих услуг.

2.8. Техническое обслуживание выполняется в соответствии с нормативно-технической и эксплуатационной документацией действующей на территории РФ, а также документацией предприятия-производителя (Siemens Healthineers) для компьютерного томографа Somatom go.Now/Up (далее – КТ или изделие). В состав документации входят:

- ГОСТ 57501-2017 "Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок";

- ГОСТ 58451-2019 "Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения";

- ГОСТ 56606-2015 "Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения";

- ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения".

- Комплект инструкций предприятия-производителя «Somatom go.Now/Up. Computer Based Documentation (CB-DOC) »

- Каталог одобренных предприятием-производителем сервисных инструментов и приспособлений, измерительного оборудования, специализированного оборудования для технического обслуживания, запасных частей и расходных материалов.

В связи с непрерывным процессом обновления и дополнения нормативно-технической документации, при выполнении технического обслуживания используется актуальная на момент выполнения работ редакция.

3. Гарантийные обязательства

3.1.	На выполненный ремонт МИ – с даты установки и до окончания действия договора.

3.2.	На выполненные работы по ТО МИ – не менее 1 (одного) месяца.

3.3.	На установленные запасные части — с даты установки и до окончания действия договора.

Запасные части, используемые при выполнении ремонта, должны быть новыми, оригинальными, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Запчасти должны быть упакованы в невскрытую тару завода изготовителя с маркировкой, содержащей наименование товара, его заказной и серийный номера.

3.4.	На расходные материалы гарантия не предоставляется. Претензии по количеству, комплектности и качеству расходных материалов могут быть предъявлены до их установки на оборудование, но не позднее 7 (семи) календарных дней с даты установки.

3.5.	Гарантийный срок исчисляют с даты подписания Акта оказанных услуг и Акта приемки.

3.6.	При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 3 (трех) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

4. Требования к срокам выполнения работ, оказания услуг

4.1.	Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 31 декабря 2026 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию - Спецификация работ.

4.2.	Проведение планового технического обслуживания для оценки состояния медицинского оборудования для заблаговременной диагностики отказов и, как следствие, уменьшения сроков ремонта, или чаще, согласно заявки Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. Периодичность КТС изделий медицинской техники проводить в соответствии с технической документацией на оборудование.

4.3.	Проведение Исполнителем диагностики неисправности в случае внезапного выхода из строя медицинского изделия должно осуществляться в сроки не более 24-х часов после получения заявки как в письменной (письмо на электронную почту), так и в устной форме.

4.4.	Работы по текущему ремонту медицинской техники Исполнитель должен выполнить в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего обращения заказчика. В случае, если ремонтные работы требуют замены запасных частей, то их поставка и установка осуществляется в течение не более 60 (шестидясяти) календарных дней с даты проведения диагностики.

Объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Плановое профилактическое обслуживание с периодичностью 1 раз в 3 месяца за срок действия Контракта |
| 2 | Контроль технического состояния медицинской техники |
| 3 | Дистанционная диагностика неисправностей и удаленная техническая поддержка |
| 4 | Выезд сервисного инженера для проведения диагностических работ осуществляется неограниченное количество раз в период действия контракта в течение 3 рабочих дней после получения уведомления от Заказчика в письменной форме на электронный адрес. |

Приложение 1

Спецификация работ

| Компьютерный томограф Somatom go. Up (зав.№ 111863) в комплекте с рабочей станцией syngo.via CTWP (зав.№ 402158) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер пункта | Описание (технические характеристики услуг) | Качественные и функциональные характеристики услуг |
|  | Регламентированное техническое обслуживание аппаратуры КТ |  |
| 1 | 1 часть регламентированного ТО. | Регламентированное техническое обслуживание - Проверка безопасной эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62353-2013,проверка качества изображения |
| 1.1 | - Включение системы. - Определение системного статуса . - Проверка функции наклона гентри. - Визуальная инспекция системы. - Визуальная инспекция кабельных соединений и конекторов. - Визуальная инспекция аксессуаров. - Визуальная инспекция фантомов и держателей. - Визуальная инспекция предупреждающих знаков. - Инспекция кожухов на повреждения. - Проверка/замена воздушных фильтров гентри. - Проверка УЗО,проверка устростойства контроля утечки тока. - Проверка автоматов отключения цепий подачи электропитания блока распределения питания ( LCB). - Проверка /очистка отверстий ICS/IRS. - Проверка состояния батарей ИБП, очистка его отверстий. - Проверка сопротивления защитного заземления гентри, кабинета распределения питания, стола пациента,мониторов и опциональных компонент системы. - Измерение токов утечки. - Включение системы, выполнения функциональных тестов (проверка цепей аварийного отключения, контроля радиации, радиационных индикаторов, контактов дверей). - Проверка качества изображения с использованием измерительных фантомов (Quality Assurance). - Очистка мониторов. - Заполнение протоколов. | Наличие |
| 2 | 2 часть регламентированного ТО. | Регламентированное техническое обслуживание и замена расходных материалов |
| 2.1 | Проверка характеристик КТ с использованием измерительных фантомов (Quality Assurance). | Наличие |
| 2.2 | - Включение системы. - Определение системного статуса . - Отключение системы. - Визуальная инспекция системы. - Визуальная инспекция кабельных соединений и конекторов. - Визуальная инспекция аксессуаров. - Визуальная инспекция фантомов и держателей. - Визуальная инспекция предупреждающих знаков. - Инспекция кожухов на повреждения. - Проверка УЗО,проверка устростойства контроля утечки тока. - Проверка автоматов отключения цепий подачи электропитания блока распределения питания ( LCB). - Проверка /очистка отверстий ICS/IRS. - Проверка состояния батарей ИБП . - Проверка сопротивления защитного заземления гентри, кабинета распределения питания, стола пациента,мониторов и опциональных компонент системы. - Измерение токов утечки на компонентах системы. - Включение системы, выполнения функциональных тестов ( проверка цепей аварийного отключения, контроля радиации,радиационных индикаторов, контактов дверей). - Проверка наклона гентри. - Проверка состояния батарей ремоут контроля. - Снятие кожухов стола пациента. - Блок PHS : снятие кожухов PHS и смазка вертикального привода стола пациента. - Установка кожухов стола пациента. - Проверка натяжения ремня привода вращения гентри. - Проверка тормоза привода вращения гентри. - Проверка крепления кожухов гентри. - Проверка отверстий вентиляции гентри, очистка при необходимости. - Проверка вентиляторов охлаждения гентри. - Смазка подшипника вращения гентри. - Замена воздушных фильтров гентри. - Замена батарейки блока контроля состояния окружающей среды. - Смазка вертикального привода и направляющих деки стола пациента. - Проверка качества изображения с использованием измерительных фантомов (Quality Assurance). - Очистка системы. - Проверка системных функций. | Наличие |
| 2.3 | Проверка журнала системных сообщений. | Наличие |
|  | Регламентированное техническое обслуживание рабочей станции Syngo.Via |  |
| 1 | Техническая поддержка программного обеспечения syngo.via | Наличие |
| 2 | Настройка технических параметров работы приложения syngo.via | Наличие |
| 3 | Консультация по вопросам применения специализированных программ для пост-обработки изображений в приложении syngo.via | Наличие |
| 4 | Консультации по вопросам эксплуатации, администрирования оборудования syngo.via и возможности интеграции с другим оборудованием | Наличие |
| 5 | Установка пакетов исправлений приложения в рамках основной версии, установленной на syngo.via (hotfix) | Наличие |
| 6 | Повышение основной версии приложения syngo.via (upgrade) | Наличие |
| 7 | Автоматический рапорт оборудования удаленному оператору при возникновении неисправностей (включая, но не ограничиваясь): • Мониторинг отклонений в запуске сервисов приложения syngo.via • Мониторинг заполненности краткосрочного хранилища изображений системы syngo.via • Мониторинг доступности сервера СУБД MS SQL Server и отклонений в его работе • Мониторинг работоспособоности системы резервирования БД приложения syngo.via и операционной системы Windows • Мониторинг отклонений в работе RAID-контроллера, состояния жестких дисков сервера • Мониторинг доступности электропитания сервера • Мониторинг внепланового перезапуска оборудования и анализ причин сбоя | Наличие |
| 8 | - Проверка целостности RAID-массивов и/или жестких дисков - Проверка наличия ошибок в HP Insight Diagnostics - Проверка журнала Windows на наличие критических ошибок - Наличие свободного места на диске C:\ (Operating System) - Наличие свободного места на диске D:\ (Database) - Наличие свободного места на диске E:\ (Images) - Наличие свободного места на диске M:\ (Db Backup) - Наличие свободного места на диске N:\ (System Backup) - Проверка журнала Windows Update на наличие установленных обновлений, не совместимых с syngo.via (Blacklist) - Проверка антивирусного ПО (если установлено) на совместимость с syngo.via (Blacklist) - Проверка и настройка исключений в антивирусном ПО (если установлено) в соответствии с требованиями syngo.via - Проверка системы на наличие вредоносного, запрещённого или несовместиого с syngo.via программного обеспечения - Проверка резервного копирования Windows (Windows Backup) - Проверка запуска сервисов syngo.via - Проверка модуля мониторинга системы на наличие предупреждений и ошибок - Проверка лог-файлов на наличие ошибок - Проверка настроек архивации и автоудаления - Проверка заполненности краткосрочного хранилища изображений - Проверка журнала сетевых передач на наличие ошибок - Проверка Database Maintenance Plan на наличие ошибок при создании резервных копий БД - Создание резервной копии ОС на разделе E:\ или H:\ в папке WindowsImageBackup_<дата> | Наличие |
|  | Запасные части, а также расходные материалы необходимые для проведения работ | Сроки поставки |
| 2 | Смазка Isoflex Topas NCA 52 (11425378) – 1 шт. | В течение 10 рабочих дней, при достижении предельного состояния |
| 3 | Смазка Tungrease B.S. для PHS1A (3473287) – 1 шт. | В течение 10 рабочих дней, при достижении предельного состояния |
| 4 | Воздушный фильтр (11103530) – 1 компл. | В течение 10 рабочих дней, при достижении предельного состояния |
| 6 | Комплект аккумуляторные батарей ИБП (ICS) | В течение 30 календарных дней, при достижении предельного состояния |
| 7 | Комплект аккумуляторные батарей ИБП (IRS) | В течение 30 календарных дней, при достижении предельного состояния |

| Перечень регламентно-профилактических работ для инъектора SinoPower-s (сер. №5610201024А00012), входящего в состав компьютерного томографа Somatom go.Up (зав.№ 111863) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание требований | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| 1. Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Ежегодное техническое обслуживание | Наличие |
| 1.2 | Диагностические работы (при необходимости) | Наличие |
| 2. Список обязательных работ по ежегодному техническому обслуживанию |  |  |
| 2.1 | Осмотр всех частей системы SinoPower-s с принадлежностями. Осмотр производится на предмет наличия трещин на корпусных и иных элементах системы, вмятин на корпусных и иных элементах системы, следов контраста и других веществ, применяемых в ходе работы. Проверка плотности соединения крышек элементов системы, подвижности вращающихся узлов элементов системы и их целостности. | Наличие |
| 2.2 | Проверка целостности сетевых шнуров и соединительных сигнальных кабелей для выявления повреждений изоляции вследствие перетирания, пережатия и деформация. Проверка надежности штекерных кабельных соединений. | Наличие |
| 2.3 | Программная диагностика компонентов системы инъекционной SinoPower-s с принадлежностями. | Наличие |
| 2.4 | Контроль состояния частей инжектора, при его включении и прохождении самотестирования | Наличие |
| 2.5 | Контроль состояния дисплея инжектора, регулировки яркости экрана, калибровки сенсорного экрана. | Наличие |
| 2.6 | Проверка функционирования и работоспособности органов управления инжектора. | Наличие |
| 2.7 | Проверка внутренних частей cистемы инъекционной SinoPower-s с принадлежностями. | Наличие |
| 2.8 | Разборка, чистка внутренних поверхностей частей инжектора | Наличие |
| 2.9 | Проверка состояния печатных плат, шлейфов и внутренних проводов на предмет повреждений и наличия загрязнений. | Наличие |
| 2.10 | Проверка состояния зубчатых приводов головы. | Наличие |
| 2.11 | Проверка состояния плунжера (ов) инжекторной головки | Наличие |
| 2.12 | Проверка напряжения элемента питания платы ЦПУ. | Наличие |
| 2.13 | Сборка частей инжектора. Контроль функционирования и выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий. | Наличие |
| 2.14 | Проверка функционирования системы инъекционной SinoPower-s с принадлежностями с использованием дистанционных средств управления. | Наличие |
| 2.15 | Инструментальный контроль/ измерение токов утечки, проверка изоляции защитного заземления. | Наличие |
| 2.16 | Выполнение процедуры калибровки мотора (ов) в соответствии с методикой компании производителя. | Наличие |
| 2.17 | Выполнение процедуры калибровки объёма введения в соответствии с методикой компании производителя. | Наличие |
| 2.18 | Выполнение процедуры калибровки нулевого положения плунжера в соответствии с методикой компании производителя. | Наличие |
| 2.19 | Выполнение процедуры калибровки датчиков автоматического перемещения плунжера в соответствии с методикой компании производителя. | Наличие |
| 2.20 | Проверка давления, при необходимости выполнение процедуры калибровки давления в соответствии с методикой компании производителя. | Наличие |
| 2.21 | Инструктаж пользователя о правильном и безопасном использовании инжекционной системы | Наличие |

| Гарантии качества услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт МИ производится только с применением инструментов, расходных материалов, запасных частей и программного обеспечения, а также и других средств диагностики и контроля разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) МИ, необходимых для оказания услуг согласно технической (эксплуатационной) документации. | Соответствие |
| 2 | Техническое обслуживание проводится только после перевода оборудования в сервисный режим (с демонстрацией сервисного режима Заказчику) | Соответствие |
| 3 | Гарантия сохранения заявленных при государственной сертификации параметров МИ после проведения планового профилактического технического обслуживания или ремонта. | Наличие |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт МИ производится в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на МИ, в противном случае, услуги не принимаются. До начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить действующую нормативную, техническую и эксплуатационную документацию, необходимую для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. | Соответствие |
| 5 | Обновление программного обеспечения до последней доступной версии, с использованием специальных кодов, с соблюдением авторских прав (исполнитель вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей для приобретения требуемых обновлений ПО с соблюдением авторских прав правообладателя). |  |
| 6 | В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия товара с товарами, используемыми заказчиком, при замене запасных частей и расходных материалов использование аналогов не допускается. | Соответствие |
| 7 | Круглосуточный прием и регистрация обращения пользователя в электронной форме с предоставлением уникального номера зарегистрированного обращения по вопросам сервисного обслуживания, сформированного (отправляемого) с помощью встроенного специализированного программного обеспечения системы через сети передачи данных и Интернет, c обязательным использованием сетевого подключения, рекомендованного изготовителем (производителем) МИ. | Наличие |
| 8 | Дистанционный анализ (диагностика) технического состояния МИ по запросу при возникновении неисправности (необходимости), корректировка конфигурационных параметров ПО МИ с помощью удаленного подключения к МИ через сети передачи данных и Интернет c обязательным использованием специализированного программного обеспечения и сетевого оборудования, рекомендованного изготовителем (производителем) МИ, позволяющего предотвратить несанкционированный доступ к базе данных пациентов | Начало удаленной диагностики в рабочее время в течение 4 рабочих часов с момента поступления заявки Заказчика |
| 9 | Информирование о проведенном и запланированном техническом обслуживании, а также о эксплуатационной нагрузке на МИ посредством предоставления круглосуточного доступа к информационной системе Исполнителя через интернет-сайт | Не ограниченно в период срока оказания услуг |
| 10 | Услуги, для которых требуется удаленный доступ инженеров Исполнителя к МИ, оказываются только при одновременном соблюдении всех следующих условий: 1. Оборудование совместимо с технологией изготовителя (производителя), которая необходима для оказания соответствующей Услуги; 2. Заказчик за свой счет обеспечивает подключение и поддержание в исправном техническом состоянии широкополосное интернет-соединение, предназначенное и обеспечивающее техническую возможность организации канала связи для удаленного оказания Услуг по месту расположения МИ, 3. Организация канала для проведения дистанционных работ производится согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006. 4. Заказчик для целей оказания услуг удаленной диагностики МИ, дистанционного устранения неполадок в работе МИ, а также проведения консультаций об эксплуатации МИ, используемого Заказчиком поручает Исполнителю обработку ПДн в объеме, обрабатываемом информационной системой Исполнителя. | Соответствие |
| 11 | Оказание услуг проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного МИ по стандартам изготовителя (производителя) персоналом с предоставлением копий соответствующих удостоверяющих документов о таком обучении по требованию Заказчика. Исполнитель обязуется предоставить копию документа установленного образца о прохождение обучения по техническому обслуживанию МИ на предприятии изготовителя (производителя) или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования МИ). Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения услуг. | Соответствие |

| Комплекс рентгеновский для просвечивания и снимков цифровых на базе телеуправляемого стола - штатива КРТ - ОКО по ТУ 9442-028-11150760-2008 (зав.№ GP0004107, инв.№ 410124010047) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое профилактическое обслуживание | Качественные и функциональные характеристики услуг с 08.03.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | Перечень работ по техническому обслуживанию |  |
| 2 | Внешний осмотр тех. Состояния | 3 |
| 3 | Проверка органов управления | 3 |
| 4 | Затяжка ослабленных соединений | 3 |
| 5 | Проверка исправности кабелей | 3 |
| 6 | Чистка электрических контактов | 3 |
| 7 | Проверка защитных устройств | 3 |
| 8 | Проверка соосности лучей РТ и светового | 3 |
| 9 | Проверка анодного напряжения РТ трубки | 3 |
| 10 | Проверка работы диафрагм | 3 |
| 11 | Проверка и регулировка системы АЕС | 3 |
| 12 | Проверка наличия защитных фильтров | 3 |
| 13 | Внешний осмотр тех. Состояния | 3 |
| 14 | Проверка органов управления | 3 |
| 15 | Проверка герметичности РТ излучателя | 3 |
| 16 | Проверка качества заземления | 3 |
| 17 | Проверка смазки В/В наконечников | 3 |
| 18 | Проверка режимов работы оборудования | 3 |
| 19 | Проведение контроля качества изображения | 3 |
| 20 | Услуги по поддержанию работоспособности оборудования | Выполняются в течение всего срока оказания услуг |
| 21 | Диагностика работоспособности аппарата, в случае выхода из строя | Наличие |
| 22 | Услуги по поддержанию работоспособности аппарата без замены запасных частей в течение всего срока действия контракта в соответствии с заявленными при государственной сертификации параметрами работы | В течении 5 (пяти) дней с момента получения письменной заявки Заказчика |
| 23 | Услуги по поддержанию работоспособности аппарата с заменой запасных частей в течение всего срока действия контракта (Детали / запасные части / расходные материалы в стоимость обслуживания не входят и приобретаются Заказчиком (в случае такой необходимости) самостоятельно | Наличие |
| 24 | Неограниченное количество выездов инженера по запросу Заказчика | Наличие |
| 25 | Удаленная сервисная поддержка, включающая в себя дистанционную диагностику работоспособности, а также дистанционный ремонт и устранение неисправностей Оборудования | Без ограничения количества и объема операций при обеспечении соответствующих технических условий со стороны Заказчика в течение действия Договора |
| 26 | Плановое профилактическое техническое обслуживание проводится при условии, что МИ находится в рабочем состоянии | Наличие |
| 27 | Снятые с аппарата дефектные и выработавшие свой ресурс запасные части передаются Исполнителю для утилизации | Наличие |

| Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 (аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговой) (зав.№ Р23-044, инв.№ 710124000514) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое профилактическое обслуживание | Качественные и функциональные характеристики услуг с даты заключения договора по 31.12.2026 |
| 1 | Перечень работ по техническому обслуживанию |  |
| 2 | Внешний осмотр тех. Состояния | 4 |
| 3 | Проверка органов управления | 4 |
| 4 | Затяжка ослабленных соединений | 4 |
| 5 | Проверка исправности кабелей | 4 |
| 6 | Чистка электрических контактов | 4 |
| 7 | Проверка защитных устройств | 4 |
| 8 | Проверка соосности лучей РТ и светового | 4 |
| 9 | Проверка анодного напряжения РТ трубки | 4 |
| 10 | Проверка работы диафрагм | 4 |
| 11 | Проверка и регулировка системы АЕС | 4 |
| 12 | Проверка наличия защитных фильтров | 4 |
| 13 | Внешний осмотр тех. Состояния | 4 |
| 14 | Проверка органов управления | 4 |
| 15 | Проверка герметичности РТ излучателя | 4 |
| 16 | Проверка качества заземления | 4 |
| 17 | Проверка смазки В/В наконечников | 4 |
| 18 | Проверка режимов работы оборудования | 4 |
| 19 | Проведение контроля качества изображения | 4 |
| 20 | Услуги по поддержанию работоспособности оборудования | Выполняются в течение всего срока оказания услуг |
| 21 | Диагностика работоспособности аппарата, в случае выхода из строя | Наличие |
| 22 | Услуги по поддержанию работоспособности аппарата без замены запасных частей в течение всего срока действия контракта в соответствии с заявленными при государственной сертификации параметрами работы | В течении 5 (пяти) дней с момента получения письменной заявки Заказчика |
| 23 | Услуги по поддержанию работоспособности аппарата с заменой запасных частей в течение всего срока действия контракта (Детали / запасные части / расходные материалы в стоимость обслуживания не входят и приобретаются Заказчиком (в случае такой необходимости) самостоятельно | Наличие |
| 24 | Неограниченное количество выездов инженера по запросу Заказчика | Наличие |
| 25 | Удаленная сервисная поддержка, включающая в себя дистанционную диагностику работоспособности, а также дистанционный ремонт и устранение неисправностей Оборудования | Без ограничения количества и объема операций при обеспечении соответствующих технических условий со стороны Заказчика в течение действия Договора |
| 26 | Плановое профилактическое техническое обслуживание проводится при условии, что МИ находится в рабочем состоянии | Наличие |
| 27 | Снятые с аппарата дефектные и выработавшие свой ресурс запасные части передаются Исполнителю для утилизации | Наличие |

| Маммограф рентгеновский Маммо 4 МТ Плюс по ТУ 9442-052-47245915-2016 (зав.№ ЛМТП-052-19, инв.№ 410124010046) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое профилактическое обслуживание | Качественные и функциональные характеристики услуг с 08.03.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | Перечень работ по техническому обслуживанию маммографа «Маммо-5-МТ» |  |
| 2 | Внешний осмотр | 3 |
| 3 | Проверка утечки масла из высоковольтного трансформатора и Р-трубки | 3 |
| 4 | Проверка разъёмных соединений | 3 |
| 5 | Проверки питающей сети и соответствие ей конфигурации аппарата | 3 |
| 6 | Проверка кабеля питания, защитной гофрированной трубы и заземления | 3 |
| 7 | Проверка работоспособности кнопок аварийного отключения | 3 |
| 8 | Калибровка контрастности ЖК-дисплея маммографа (при необходимости) | 3 |
| 9 | Проверка и корректировка установок времени и даты (при необходимости) | 3 |
| 10 | Проверка всех кнопок и сигнальной лампы «Излучение» | 3 |
| 11 | Проверка перемещения «вверх-вниз» штатива | 3 |
| 12 | Проверка механики вращения штатива (при необходимости) | 3 |
| 13 | Проверка и калибровка датчиков вращения штатива | 3 |
| 14 | Проверка изоцентрического вращения штатива (только для штатива с изоцентрическим вращением) | 3 |
| 15 | Проверка перемещения компрессионного узла, толщины и силы компрессии | 3 |
| 16 | Калибровка компрессионного узла (при необходимости) | 3 |
| 17 | Проверка работоспособности зеркала коллиматора | 3 |
| 18 | Проверка работы отсеивающего растра | 3 |
| 19 | Проверка и регулировка совпадений рентгеновского и светового поля (при необходимости) | 3 |
| 20 | Проверка и калибровка датчика температуры штатива (при необходимости) | 3 |
| 21 | Проверка и калибровка вращения анода (при необходимости) | 3 |
| 22 | Проверка и калибровка кВ (при необходимости) | 3 |
| 23 | Проверка и калибровка анодного тока (при необходимости) | 3 |
| 24 | Калибровка детектора (при необходимости) | 3 |
| 25 | Перечень работ по техническому обслуживанию автоматизированного рабочего места |  |
| 26 | Анализ структуры таблиц базы ПО ИнтегРИС на предмет ошибок | 3 |
| 27 | Анализ ошибок таблиц файлов контрольных сумм хранилища текстовой информации ПО ИнтегРИС в дамп файле BlobStorage. Сброс ошибок таблиц при их наличии | 3 |
| 28 | Фрагментация структуры таблиц базы данных ПО ИнтегРИС | 3 |
| 29 | Типовое восстановление основных таблиц по ИнтегРИС | 3 |
| 30 | Повторная публикация обследований зависших в таблице Publishing в статусе NULL | 3 |
| 31 | Инструктаж медицинского персонала | 3 |
| 32 | Услуги по поддержанию работоспособности оборудования | Выполняются в течение всего срока оказания услуг |
| 33 | Диагностика работоспособности аппарата, в случае выхода из строя | Наличие |
| 34 | Услуги по поддержанию работоспособности аппарата без замены запасных частей в течение всего срока действия контракта в соответствии с заявленными при государственной сертификации параметрами работы | В течении 5 (пяти) дней с момента получения письменной заявки Заказчика |
| 35 | Услуги по поддержанию работоспособности аппарата с заменой запасных частей в течение всего срока действия контракта (Детали / запасные части / расходные материалы в стоимость обслуживания не входят и приобретаются Заказчиком (в случае такой необходимости) самостоятельно | Наличие |
| 36 | Неограниченное количество выездов инженера по запросу Заказчика | Наличие |
| 37 | Удаленная сервисная поддержка, включающая в себя дистанционную диагностику работоспособности, а также дистанционный ремонт и устранение неисправностей Оборудования | Без ограничения количества и объема операций при обеспечении соответствующих технических условий со стороны Заказчика в течение действия Договора |
| 38 | Плановое профилактическое техническое обслуживание проводится при условии, что МИ находится в рабочем состоянии | Наличие |
| 39 | Снятые с аппарата дефектные и выработавшие свой ресурс запасные части передаются Исполнителю для утилизации | Наличие |

| Автоматическая установка модульная потокового копирования CD дисков и печати на CD дисках (зав. №410244, инв.№4101424010233) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое профилактическое обслуживание | Качественные и функциональные характеристики услуг |
| 1 | Перечень работ по техническому обслуживанию |  |
| 2 | Внешний осмотр тех. состояния | 4 |
| 3 | Проверка органов управления | 4 |
| 4 | Чистка элементов | 4 |

Исполнитель обязан иметь:

1) Наличие лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г №1445 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники» в части технического обслуживания медицинской техники 2б класса потенциального риска применения: - радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерной томографии и ангиографии);

2) Наличие действующей лицензии Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (в  том числе: техническое обслуживание источников ионизирующего излучения), в которой должен быть указан используемый радиационный источник, а именно: аппараты рентгеновские медицинские (в соответствии с  п.39 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;  Постановлением Правительства РФ №278 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)…» от 02.04.2012г.) Требование наличия лицензии обусловлено наличием источника ионизирующего излучения.

3) Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие условиям работы с источниками ионизирующего излучения (генерирующими)