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Техническое задание на выполнение услуг по ремонту и техническому обслуживанию  с заменой запасных частей  НДА для АО "МСЧ "Нефтяник"

	Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)
	Ед. измерения
	Количест
во,
 в ед

	Оказание услуг по техническому обслуживанию наркозно дыхательных аппаратов MAQUET в исполнение Flow I 
ОКПД2 – 33.12.29.900
	Усл. ед
	2



1. Разборка аппарата;
2. Очистка блока управления и внутренних поверхностей;
3. Замена набора ТО (ремкомплекта);
5. Замена АКБ; поставляется исполнителем
6. Замена водяных ловушек (По необходимости)
7. Замена пробоотборной трубки; (По необходимости)
8. Замена фильтра абсорбера; (По необходимости)
9. Обновление программного обеспечения (по необходимости);
10. Сброс счетчика наработки аппарата с использованием сервисного ключа;
11. Калибровка, тестирование аппарата;
12. Сброс ошибок по питанию с помощью сервисного ключа;
13. Восстановление русификации (по необходимости);
14. Проверка и калибровка газоанализатора специализированным ПО;
15. Проверка режимов работы аппарата;
16. Составление акта выполненных работ;
17. Сборка аппарата.

	№
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Ремкомплект 24 месяца для Аппарата наркозно-дыхательного Flow-i, не менее шт.
в составе:
	2

	1.1
	Входной газовый фильтр грубой очистки, O2, AIR, N2O, шт., не менее
	3

	1.1.1
	Материал изготовления входного газового фильтра грубой очистки
	Полипропилен 

	1.2
	Прокладка контактных поверхностей, шт., не менее
	8

	1.2.1
	Материал прокладки контактных поверхностей
	Резина

	1.2.2
	Внутренний диаметр прокладки 14 мм
	Соответствие

	1.2.3
	Внешний диаметр прокладки 16 мм
	Соответствие

	1.3
	Бактериальный фильтр в газовых модулях, шт., не менее
	4

	1.3.1
	Материал бактериального фильтра
	Полистирол

	1.3.2
	Удержание частиц фильтром, %, не менее
	99,99

	1.3.3
	Класс фильтрации
	Р3

	1.3.4
	Фильтрующие материал
	Бумага из стеклянного волокна, тип HC4313

	1.4
	Выходной клапан газового модуля, не менее
	 4

	1.4.1
	Материал изготовления выходного клапана
	Пластик, резина, алюминий

	1.4.2
	Диаметр входного отверстия клапана 14,0 мм
	Соответствие

	1.5
	Прокладка доков, шт., не менее
	4

	1.5.1
	Материал изготовления прокладки 
	Пластик, резина

	1.6
	Секция подсоединения кассеты пациента:
	Наличие

	1.6.1
	Блок бактериальных фильтров газового анализатора секции выдоха, шт., не менее
	1

	1.6.2
	Блок бактериальных фильтров газового анализатора, шт., не менее
	 1

	1.6.3
	Линия пробоотбора для газового анализа, шт., не менее
	 1

	1.6.4
	Силиконовый уплотнитель клапана безопасности, шт., не менее
	 2

	1.6.5
	Силиконовый уплотнитель рефлектора, шт., не менее
	2

	1.6.6
	Силиконовый уплотнитель блока бак. фильтров газового анализатора выдоха, шт., не менее
	 
1

	1.6.7
	Силиконовый уплотнитель блока бак. Фильтров газового анализатора вдоха, шт., не менее
	4

	1.6.8
	Клапан OV12 вывода выдоха, шт., не менее
	1

	1.6.9
	Мембрана клапана ПДКВ/ АПЛ, шт., не менее
	1

	1.6.10
	Мембрана клапана ручной вентиляции, шт., не менее
	1

	1.6.11
	Клапан абсорбера, шт., не менее
	1

	1.7
	Силиконовый уплотнитель разъема рефлектор, шт., не менее
	2

	1.7.1
	Материал силиконового уплотнителя
	Силикон

	1.7.2
	Форма силиконового уплотнителя
	Цилиндрическая

	1.7.3
	Диаметр внутренний силиконового уплотнителя 25 мм
	Соответствие

	1.7.4
	Внешний диаметр силиконового уплотнителя 35 мм
	Соответствие

	1.8
	Силиконовая угловая трубка системы эвакуации, шт., не менее
	1

	1.8.1
	Материал силиконовой угловой трубки
	Силикон

	1.8.2
	Внутренний диаметр Y-образной трубки 30 мм
	Соответствие

	1.8.3
	Внутренний диаметр перпендикулярного отвода 15 мм
	Соответствие

	1.9
	Двухканальный блок клапанов, шт., не менее
	1

	1.9.1
	Материал двухканального блока клапанов
	Пластик, силикон (пластиковые клапана в корпусе с силиконовыми уплотнителями) 

	1.10
	Грибовидная мембрана клапана, шт., не менее
	1

	1.10.1
	Материал грибовидной мембраны
	Резина

	1.10.2
	Цвет грибовидной мембраны
	Коричневый

	1.10.3
	Вид грибовидной мембраны
	Эластичная, сохраняет форму

	1.11
	Кислородный клапан, шт., не менее
	1

	1.11.1
	Прокладки кислородного клапана O-образной формы, не менее
	2

	1.11.2
	Материал кислородного клапана
	Пластик, резина

	1.11.3
	Диаметр тарелки клапана 10 мм
	Соответствие

	1.12
	Линия пробоотбора нарко-газов Nafion, шт., не менее
	 1

	1.12.1
	Материал линии пробоотбора
	Пластик

	1.12.2
	Цвет линии пробоотбора
	Белый

	1.12.3
	Двухсекционная пластиковая трубка армированная с одной стороны
	Наличие

	1.13
	Пылевой фильтр, шт., не менее
	 1

	1.13.1
	Материал пылевого фильтра
	Пористый поролон

	1.14
	Губчатый фильтр
	Наличие

	1.14.1
	Размеры губчатового фильтра, (Д х Ш х В), мм, не более
	123 х 119 х 5



Состав ремкомплекта:
1. Входной газовый фильтр грубой очистки, O2, AIR, N2O – 3 шт.
2. Прокладка контактных поверхностей – 8 шт.
3. Бактериальный фильтр в газовых модулях – 4 шт.
4. Выходной клапан газового модуля – 4 шт.
5. Прокладка доков – 4 шт.
6. Блок бактериальных фильтров газового анализатора секции выдоха – 1 шт.
7. Блок бактериальных фильтров газового анализатора – 1 шт.
8. Линия пробоотбора для газового анализа – 1 шт.
9. Силиконовый уплотнитель клапана безопасности – 2 шт.
10. Силиконовый уплотнитель рефлектора – 2 шт.
11. Силиконовый уплотнитель блока бактериальных фильтров газового анализатора выдоха – 1 шт.
12. Силиконовый уплотнитель блока бактериальных фильтров газового анализатора вдоха – 4 шт.
13. Клапан OV12 вывода выдоха – 1 шт. 
14. Мембрана клапана ПДКВ/ АПЛ – 1 шт.
15. Мембрана клапана ручной вентиляции – 1 шт.
16. Клапан абсорбера – 1 шт.
17. Силиконовый уплотнитель разъема рефлектор – 2 шт. 
18. Силиконовая угловая трубка системы эвакуации – 1 шт.
19. Двухканальный блок клапанов – 1 шт. 
20. Грибовидная мембрана клапана – 1 шт.
21. Кислородный клапан – 1 шт.
22. Линия пробоотбора нарко-газов Nafion – 1 шт. 
23. Пылевой фильтр – 1 шт.
24. Губчатый фильтр – 1 шт.
Исполнитель работ имеет лицензию на техническое обслуживание медицинской техники - Наличие

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Статья 3 часть 6.1 п.п. 3б


