Приложение № 1

Техническое задание на выполнение услуг по ремонту и техническому обслуживанию  с заменой запасных частей  НДА для АО "МСЧ "Нефтяник"

| Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое) | Ед. измерения | Количест во, в ед |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию наркозно дыхательных аппаратов MAQUET в исполнение Flow I ОКПД2 – 33.12.29.900 | Усл. ед | 2 |

1. Разборка аппарата;

2. Очистка блока управления и внутренних поверхностей;

3. Замена набора ТО (ремкомплекта);
5. Замена АКБ; поставляется исполнителем

6. Замена водяных ловушек (По необходимости)

7. Замена пробоотборной трубки; (По необходимости)

8. Замена фильтра абсорбера; (По необходимости)
9. Обновление программного обеспечения (по необходимости);

10. Сброс счетчика наработки аппарата с использованием сервисного ключа;

11. Калибровка, тестирование аппарата;

12. Сброс ошибок по питанию с помощью сервисного ключа;

13. Восстановление русификации (по необходимости);

14. Проверка и калибровка газоанализатора специализированным ПО;

15. Проверка режимов работы аппарата;

16. Составление акта выполненных работ;

17. Сборка аппарата.

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремкомплект 24 месяца для Аппарата наркозно-дыхательного Flow-i, не менее шт. в составе: | 2 |
| 1.1 | Входной газовый фильтр грубой очистки, O2, AIR, N2O, шт., не менее | 3 |
| 1.1.1 | Материал изготовления входного газового фильтра грубой очистки | Полипропилен |
| 1.2 | Прокладка контактных поверхностей, шт., не менее | 8 |
| 1.2.1 | Материал прокладки контактных поверхностей | Резина |
| 1.2.2 | Внутренний диаметр прокладки 14 мм | Соответствие |
| 1.2.3 | Внешний диаметр прокладки 16 мм | Соответствие |
| 1.3 | Бактериальный фильтр в газовых модулях, шт., не менее | 4 |
| 1.3.1 | Материал бактериального фильтра | Полистирол |
| 1.3.2 | Удержание частиц фильтром, %, не менее | 99,99 |
| 1.3.3 | Класс фильтрации | Р3 |
| 1.3.4 | Фильтрующие материал | Бумага из стеклянного волокна, тип HC4313 |
| 1.4 | Выходной клапан газового модуля, не менее | 4 |
| 1.4.1 | Материал изготовления выходного клапана | Пластик, резина, алюминий |
| 1.4.2 | Диаметр входного отверстия клапана 14,0 мм | Соответствие |
| 1.5 | Прокладка доков, шт., не менее | 4 |
| 1.5.1 | Материал изготовления прокладки | Пластик, резина |
| 1.6 | Секция подсоединения кассеты пациента: | Наличие |
| 1.6.1 | Блок бактериальных фильтров газового анализатора секции выдоха, шт., не менее | 1 |
| 1.6.2 | Блок бактериальных фильтров газового анализатора, шт., не менее | 1 |
| 1.6.3 | Линия пробоотбора для газового анализа, шт., не менее | 1 |
| 1.6.4 | Силиконовый уплотнитель клапана безопасности, шт., не менее | 2 |
| 1.6.5 | Силиконовый уплотнитель рефлектора, шт., не менее | 2 |
| 1.6.6 | Силиконовый уплотнитель блока бак. фильтров газового анализатора выдоха, шт., не менее | 1 |
| 1.6.7 | Силиконовый уплотнитель блока бак. Фильтров газового анализатора вдоха, шт., не менее | 4 |
| 1.6.8 | Клапан OV12 вывода выдоха, шт., не менее | 1 |
| 1.6.9 | Мембрана клапана ПДКВ/ АПЛ, шт., не менее | 1 |
| 1.6.10 | Мембрана клапана ручной вентиляции, шт., не менее | 1 |
| 1.6.11 | Клапан абсорбера, шт., не менее | 1 |
| 1.7 | Силиконовый уплотнитель разъема рефлектор, шт., не менее | 2 |
| 1.7.1 | Материал силиконового уплотнителя | Силикон |
| 1.7.2 | Форма силиконового уплотнителя | Цилиндрическая |
| 1.7.3 | Диаметр внутренний силиконового уплотнителя 25 мм | Соответствие |
| 1.7.4 | Внешний диаметр силиконового уплотнителя 35 мм | Соответствие |
| 1.8 | Силиконовая угловая трубка системы эвакуации, шт., не менее | 1 |
| 1.8.1 | Материал силиконовой угловой трубки | Силикон |
| 1.8.2 | Внутренний диаметр Y-образной трубки 30 мм | Соответствие |
| 1.8.3 | Внутренний диаметр перпендикулярного отвода 15 мм | Соответствие |
| 1.9 | Двухканальный блок клапанов, шт., не менее | 1 |
| 1.9.1 | Материал двухканального блока клапанов | Пластик, силикон (пластиковые клапана в корпусе с силиконовыми уплотнителями) |
| 1.10 | Грибовидная мембрана клапана, шт., не менее | 1 |
| 1.10.1 | Материал грибовидной мембраны | Резина |
| 1.10.2 | Цвет грибовидной мембраны | Коричневый |
| 1.10.3 | Вид грибовидной мембраны | Эластичная, сохраняет форму |
| 1.11 | Кислородный клапан, шт., не менее | 1 |
| 1.11.1 | Прокладки кислородного клапана O-образной формы, не менее | 2 |
| 1.11.2 | Материал кислородного клапана | Пластик, резина |
| 1.11.3 | Диаметр тарелки клапана 10 мм | Соответствие |
| 1.12 | Линия пробоотбора нарко-газов Nafion, шт., не менее | 1 |
| 1.12.1 | Материал линии пробоотбора | Пластик |
| 1.12.2 | Цвет линии пробоотбора | Белый |
| 1.12.3 | Двухсекционная пластиковая трубка армированная с одной стороны | Наличие |
| 1.13 | Пылевой фильтр, шт., не менее | 1 |
| 1.13.1 | Материал пылевого фильтра | Пористый поролон |
| 1.14 | Губчатый фильтр | Наличие |
| 1.14.1 | Размеры губчатового фильтра, (Д х Ш х В), мм, не более | 123 х 119 х 5 |

Состав ремкомплекта:

- Входной газовый фильтр грубой очистки, O2, AIR, N2O – 3 шт.

- Прокладка контактных поверхностей – 8 шт.

- Бактериальный фильтр в газовых модулях – 4 шт.

- Выходной клапан газового модуля – 4 шт.

- Прокладка доков – 4 шт.

- Блок бактериальных фильтров газового анализатора секции выдоха – 1 шт.

- Блок бактериальных фильтров газового анализатора – 1 шт.

- Линия пробоотбора для газового анализа – 1 шт.

- Силиконовый уплотнитель клапана безопасности – 2 шт.

- Силиконовый уплотнитель рефлектора – 2 шт.

- Силиконовый уплотнитель блока бактериальных фильтров газового анализатора выдоха – 1 шт.

- Силиконовый уплотнитель блока бактериальных фильтров газового анализатора вдоха – 4 шт.

- Клапан OV12 вывода выдоха – 1 шт.

- Мембрана клапана ПДКВ/ АПЛ – 1 шт.

- Мембрана клапана ручной вентиляции – 1 шт.

- Клапан абсорбера – 1 шт.

- Силиконовый уплотнитель разъема рефлектор – 2 шт.

- Силиконовая угловая трубка системы эвакуации – 1 шт.

- Двухканальный блок клапанов – 1 шт.

- Грибовидная мембрана клапана – 1 шт.

- Кислородный клапан – 1 шт.

- Линия пробоотбора нарко-газов Nafion – 1 шт.

- Пылевой фильтр – 1 шт.

- Губчатый фильтр – 1 шт.

Исполнитель работ имеет лицензию на техническое обслуживание медицинской техники - Наличие

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Статья 3 часть 6.1 п.п. 3б