## Приложение № 1
Приложение № 1
Техническое задание на поставку медицинского оборудования для оперблока КДЦ АО «МСЧ «Нефтяник» в 2026 году
| Видеоларингоскоп интубационный – технические характеристики | [5 empty] | Видеоларингоскоп интубационный – сведения для закупки
№ | Наименование товара (наименование по КТРУ – если есть) | Описание |  |  |  |  | Товарный знак | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД 2 | КТРУ | Год изготовления (не ранее) | Код вида медицинского изделия | Номер и дата РУ
1 | Видеоларингоскоп интубационный | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование характеристики | Значение характеристики в заявке участника
|  | Описание | Портативный видеоларингоскоп, предназначен для интубации трахеи, а также для исследования и визуализации верхних дыхательных путей пациентов
|  | Комплектация | Монитор – 1 шт.; Клинок видеоларингоскопа тип Макинтош, размер 3 – 1 шт.; Клинок видеоларингоскопа тип Макинтош, размер 4 – 1 шт.; Клинок видеоларингоскопа тип Макинтош гиперангулированный, D-BLADE (для трудных дыхательный путей) – 1 шт; Защитный колпачок – 3 шт.; Сетевое зарядное устройство для аккумулятора видеоларингоскопа – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. |  | обоснование характеристик товара не требуется на основании п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145), поскольку описание объекта закупки отсутствует в КТРУ
|  | Источник освещения | светодиод
|  | Система защиты камеры от запотевания | наличие
|  | Емкость памяти для хранения данных | ≥8 | ГБ |  | Наличие
|  | Формат сохранения изображений | JPG |  |  | Наличие
|  | Формат сохранения видеозаписей | AVI |  |  | Наличие
Материалы изготовления
|  | Корпус монитора | сополимер акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) |  |  | Наличие
|  | Рукоятка видеоларингоскопа | алюминиевый сплав |  |  | Наличие
|  | Клинок видеоларингоскопа | алюминиевый сплав |  |  | Наличие
Характеристики монитора
|  | Тип экрана | цветной жидкокристаллический |  |  | Наличие
|  | Размер экрана (диагональ) | ≥76 | мм |  | Наличие
|  | Размер по длине | ≥85 и ≤90 | мм |  | Наличие
|  | Размер по ширине | ≥22 и ≤28 | мм |  | Наличие
|  | Размер по высоте | ≥60 и ≤65 | мм |  | Наличие
|  | Разрешение экрана по высоте | ≥480 | пиксель |  | Наличие
|  | Разрешение экрана по ширине | ≥640 | пиксель |  | Наличие
|  | Соотношение сторон экрана | 4:3 |  |  | Наличие
|  | Частота обновления экрана | ≥30 | кадр в секунду |  | Наличие
|  | Угол поворота | ≥120 | градус плоского угла |  | Наличие
Характеристики камеры
|  | Разрешение по высоте | ≥720 | пиксель |  | Наличие
|  | Разрешение по ширине | ≥1280 | пиксель |  | Наличие
|  | Освещенность (на расстоянии 20 мм) | ≥150 | люкс |  | Наличие
|  | Угол обзора | ≥60 | градус плоского угла |  | Наличие
|  | Глубина резкости | от ≤10 до ≥60 (диапазон) | мм |  | Наличие
Клинок видеоларингоскопа тип Макинтош, размер 3
|  | Диаметр совместимых эндотрахеальных трубок | от ≤6.0 до ≥9.0 (диапазон) | мм |  | Наличие
|  | Длина рабочей части | ≥105 и ≤115 | мм |  | Наличие
|  | Ширина рабочей части | ≥20 и ≤25 | мм |  | Наличие
|  | Толщина рабочей части | от ≤9 до ≥18 (диапазон) | мм |  | Наличие
Клинок видеоларингоскопа тип Макинтош, размер 4
|  | Диаметр совместимых эндотрахеальных трубок | от ≤7.5 до ≥10.0 (диапазон) | мм |  | Наличие
|  | Длина рабочей части | ≥125 и ≤135 | мм |  | Наличие
|  | Ширина рабочей части | ≥20 и ≤25 | мм |  | Наличие
|  | Толщина рабочей части | от ≤9 до ≥18 (диапазон) | мм |  | Наличие
Клинок видеоларингоскопа тип Макинтош гиперангулированный (для трудных дыхательный путей)
|  | Диаметр совместимых эндотрахеальных трубок | от ≤7.5 до ≥10.0 (диапазон) | мм |  | Наличие
|  | Длина рабочей части | ≥100 и ≤110 | мм |  | Наличие
|  | Ширина рабочей части | ≥20 и ≤25 | мм |  | Наличие
|  | Толщина рабочей части | от ≤9 до ≥15 (диапазон) | мм |  | Наличие
Аккумулятор
|  | Тип | литий-ионный |  |  | Наличие
|  | Емкость | ≥1350 | мА*ч |  | Наличие
|  | Срок эксплуатации изделия от полностью заряженного аккумулятора | ≥140 | минута |  | Наличие
|  | Время зарядки | ≤5 | час |  | Наличие
|  | Циклы зарядки-разрядки | более 500 (диапазон) |  |  | Наличие
Сетевое зарядное устройство
|  | Входные параметры | переменный ток, 100-240 В, 50/60 Гц |  |  | Наличие
|  | Длина кабеля | ≥1 | м |  | Наличие
|  | Размер по длине | ≤80 | мм |  | Наличие
|  | Размер по ширине | ≤35 | мм |  | Наличие
|  | Размер по высоте | ≤25 | мм |  | Наличие
Документы
|  | Государственная регистрация медицинского изделия | наличие |  |  | Наличие
|  | Инструкция на русском языке | наличие |  |  | Наличие
|  | Гарантия производителя | наличие |  |  | Наличие
|  | Срок действия гарантии производителя | ≥12 | месяц |  | Наличие
|  | Гарантия поставщика | наличие |  |  | Наличие
|  | Срок действия гарантии поставщика | ≥12 | месяц |  | Наличие
|  | Товар должен быть новым, исправным не восстановленным, ранее не использованным | наличие |  |  | Наличие
Во всех случаях, когда указаны вызванные объективной необходимостью ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования, модели, методики, источник происхождения или на производителя, подразумевается, что такие ссылки являются условными и предполагают эквивалент