## Лист1
Приложение №1
Описание предмета закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку медицинских изделий: расходный медицинский материал
П/П № | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) | Значения показателей предмета закупки, которые не могут изменяться | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик
1 | Пенал для стерилизации и хранения электродов, петель, кюреток, ножей |  | шт. | 2 | Длина, мм | Не более 310 и не менее 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Диаметр, мм | Не более 25 и не менее 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Выполнен из термостабильного полимера | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Подходит для стерилизации паром | Наличие
2 | Обтуратор для жесткого эндоскопа: Эндоскопический инструмент, который является составной частью жесткого эндоскопа и имеет дистально закругленную, твердую головку или кончик, размещенный в стволе жесткого эндоскопа, заполняя просвет ствола (открытый конец) и таким образом помогая его введению в тело пациента и предохраняя пациента от повреждений. Это изделие многоразового использования. | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007062 | шт | 1 | Обтуратор предназначен для предохранения слизистой оболочки уретры от травмирования при введении тубуса для резектоскопии с оптической трубкой. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Общая длина обтуратора, мм | Не менее 300,0 и не более 310,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Длина рабочей части, мм | Не менее 230,0 и не более 235,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Замок для фиксации тубуса для резектоскопии | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Замок для фиксации жесткого эндоскопа | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность использования с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм и углом напраления наблюдения 12 и 30 градусов | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Полированный дистальный конец со скошенным краем | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Материал инструментов: нержавеющая сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
3 | Гистероскоп жесткий оптоволоконный: Эндоскоп с жесткой вставной частью, предназначенный для визуального осмотра и лечения канала шейки матки и маточной полости (матки). Вводится через влагалище в процессе гистероскопии. Анатомические изображения передаются пользователю устройством через отраженную линзовую оптику или оптоволокно. Для улучшения обзора может применяться растяжение матки с помощью, например, газа диоксида углерода (СО2). Это устройство широко используется для оценки/лечения фибром (миом), полипов или причин сильных спазмов (дисменореи), обильных менструаций (меноррагии) и кровотечений между менструациями (метроррагии)." | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007726 | шт | 1 | Тип: жесткий эндоскоп | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Тип оптической системы: жесткая стержнелинзовая международная по Х. Хопкинсу | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Угол направления обзора, град. | 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Поле зрения, град. | Не менеее 68 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Угол сопряжения оптической оси эндоскопа с разъемом для подключения кабеля осветительного, град. | Не менее 85,0 и не более 90,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Диаметр эндоскопа, мм | Не менее 3,9 и не более 4,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Рабочая длина эндоскопа, мм | Не менее 300,0 и не более 303,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Сапфировая торцевая дистальная линза | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Термический компенсатор длины | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Антибликовое внутреннее покрытие | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Стекловолоконный внутренний световод | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Защитный металлический автоклавируемый тубус в комплекте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Адаптеры для осветительных кабелей различных производителей, шт. | 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Цветовой код | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя на эндоскопе | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Упаковочный футляр с ложементом для эндоскопа | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4 | Электрод-петля | 32.50.13.190 | шт | 4 | Тип: биполярный электрод-петля изогнутый под углом 90º для резектотомии | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина, мм | Не менее 284 и не более 287 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Со стабилизатором положения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | С активным электродом под углом 90 град. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Для использования с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Для использования с тубусами резектоскопа 26/24 Ch | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Индивидуальная жесткая упаковка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
5 | Электрод-петля | 32.50.13.190 | шт | 4 | Тип: биполярный электрод-петля изогнутый под углом 30 градусов для резектотомии | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина, мм | Не менее 284 и не более 287 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Со стабилизатором положения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | С активным электродом под углом 30 град. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Для использования с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Для использования с тубусами резектоскопа 26/24 Ch | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Индивидуальная жесткая упаковка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
6 | Ножницы эндоскопические жесткие, многоразового использования: Ручное жесткое изделие, используемое вместе со специальным эндоскопом и предназначенное для разрезания тканей или шовного материала в ходе эндоскопической процедуры. Как правило, изготавливается из нержавеющей стали и состоит из длинной пары параллельных скользящих рабочих частей, дистальный конец которых оснащен парой механических (т.е., не электрохирургических) режущих лезвий, управляемых при помощи кольцевой ручки на проксимальном конце. Как правило, изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | 32.50.13.190/32.50.13.190-00007060 | шт | 4 | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина инструмента от шарнира до промывного адаптера на проксимальном конце, мм | Не менее 305,0 и не более 360,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочий диаметр, мм | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Система ротации расположена на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество лепестков на колесе ротации, шт | Не менее 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество фиксированных положений угла ротации, шт | Не менее 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Общая длина ручки в открытом положении, мм | Не менее 130,0 и не более 140,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ширина плоскости кольца ручки, мм | Не менее 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Разъем для подключения монополярного кабеля на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Тип бранш рабочей вставки: ножницы изогнутые по плоскости типа Митценбаум с двумя подвижными лезвиями | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7 | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007646 | шт | 2 | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина инструмента от шарнира до промывного адаптера на проксимальном конце, мм | Не менее 305,0 и не более 360,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочий диаметр, мм | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Система ротации расположена на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество лепестков на колесе ротации, шт | Не менее 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Количество фиксированных положений угла ротации, шт | Не менее 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Общая длина ручки в открытом положении, мм | Не менее 130,0 и не более 140,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Ширина плоскости кольца ручки, мм | Не менее 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Разъем для подключения монополярного кабеля на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг с зубчатым стопором для фиксации зажима на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество положений стопора зажима, шт | Не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг отключаемый | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина рычага управления стопором, мм | Не менее 50,0 и не более 55,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая вставка: Зажим окончатый, с мелкой насечкой, две подвижные бранши | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
8 | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007646 | шт | 2 | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина инструмента от шарнира до промывного адаптера на проксимальном конце, мм | Не менее 334,0 и не более 365,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочий диаметр, мм | Не менее 9,9 и не более 10,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Система ротации расположена на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество лепестков на колесе ротации, шт | Не менее 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество фиксированных положений угла ротации, шт | Не менее 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Общая длина ручки в открытом положении, мм | Не менее 140,0 и не более 150,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ширина плоскости кольца ручки, мм | Не менее 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Разъем для подключения монополярного кабеля на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг с зубчатым стопором для фиксации зажима на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество положений стопора зажима, шт | Не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг отключаемый | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина рычага управления стопором, мм | Не менее 50,0 и не более 55,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая вставка: Зажим когтевой, 2*3 зуба, без насечек, одна подвижная бранша | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9 | Инструмент для отсоса и промывания | 32.50.13.190 | шт | 2 | Тип: инструмент для отсоса и промывания (аспиратор-ирригатор) состоит из рукоятки и сменной рабочей трубки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рукоятка с универсальным 3-х позиционным поворотным краном с повышенной прочностью | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Узел крана выполнен полностью из нержавеющей стали и не содержит полимерных деталей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Конструкция рукоятки разборная для очистки и не имеет скрытых полостей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина, мм | Не менее 325,0 и не более 330,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина рукоятки, мм | Не менее 120,0 и не более 125,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг управления краном с насечками противоскольжения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Трубка рабочим диаметром, мм | 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Отверстия на дистальном конце трубки | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Материал инструмента: нержавеющая сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Антибликовая обработка рабочих поверхностей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
10 | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007646 | шт | 4 | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина инструмента от шарнира до промывного адаптера на проксимальном конце, мм | Не менее 305,0 и не более 360,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочий диаметр, мм | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Система ротации расположена на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество лепестков на колесе ротации, шт | Не менее 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество фиксированных положений угла ротации, шт | Не менее 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Общая длина ручки в открытом положении, мм | Не менее 130,0 и не более 140,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ширина плоскости кольца ручки, мм | Не менее 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Разъем для подключения монополярного кабеля на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг с зубчатым стопором для фиксации зажима на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество положений стопора зажима, шт | Не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг отключаемый | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина рычага управления стопором, мм | Не менее 50,0 и не более 55,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Тип бранш рабочей вставки: зажим хирургический жесткий,с мелкой поперечной насечкой на внутренней стороне бранш, 2*3 зуба, две подвижные бранши | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
11 | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007646 | шт | 4 | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина инструмента от шарнира до промывного адаптера на проксимальном конце, мм | Не менее 305,0 и не более 360,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочий диаметр, мм | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Система ротации расположена на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество лепестков на колесе ротации, шт | Не менее 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество фиксированных положений угла ротации, шт | Не менее 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Общая длина ручки в открытом положении, мм | Не менее 130,0 и не более 140,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Ширина плоскости кольца ручки, мм | Не менее 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Разъем для подключения монополярного кабеля на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг с зубчатым стопором для фиксации зажима на ручке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество положений стопора зажима, шт | Не менее 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рычаг отключаемый | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина рычага управления стопором, мм | Не менее 50,0 и не более 55,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая вставка: Зажим хирургический мягкий (с волнообразной плавной насечкой, с мягким 2х3 зуба на конце губок), две подвижные бранши | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
12 | Иглодержатель, многоразового использования: Ручной хирургический инструмент, предназначенный для захвата хирургической иглы во время проталкивания/вытягивания иглы и прикрепленого шовного материала через ткань во время наложения швов. Он имеет короткие зазубренные бранши на дистальном конце для улучшения захвата иглы. Доступны изделия в широком разнообразии размеров и конструкций, таких как: 1) самофиксирующаяся конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, шарнирно закрепленными рукоятками, которыми управляют, сжимая их вместе; 3) мощная клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях могут быть использованы вставки из твердосплавных материалов (например, из карбида) и лезвия ножниц. Это изделие многокразового использования | 32.50.13.190/32.50.13.190-00007365 | шт | 2 | Тип: Иглодержатель | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина от рукоятки до шарнира между браншами, мм | Не менее 315,0 и не более 335,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Диаметр рабочей части, мм | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая часть с двумя изогнутыми браншами влево, с твердосплавными вставками на внутренней поверхности бранш, с крестообразными насечками на вставках | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина браншей от дистального конца до шарнира, мм | Не менее 10,0 и не более 14,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Пистолетная рукоятка несимметричного аксиально-изогнутого типа с верхним фиксатором | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Продольные и поперечные начечки на рукоятке | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина рукоятки, мм | Не менее 150,0 и не более 160,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Пружинный механизм возврата и компенсации усилия | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Отключаемая кремальера | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Материал инструмента: нержавеющая сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
13 | Канюля для лапароскопического доступа, многоразового использования: Однопросветное хирургическое изделие, предназначенное для осуществления прокола стенки брюшной полости и создания порта доступа для лапароскопа/лапароскопического инструмента во время лапароскопии. Канюля часто снабжена запорным клапаном для подачи газа/жидкости и другими уплотнительными устройствами (например, специальными вставками/кольцами, колпачками, клапанами) для предотвращения утечки инсуффляционного газа во время введения инструментов. Может включать острое или тупое лезвие троакара для облегчения введения и/или прокалывания брюшной стенки; в этом случае может называться троакаром или набором троакаров. Доступны изделия различных размеров и/или конструкций. Это изделие для многоразового использования. | 32.50.13.190/32.50.13.190-00007728 | шт | 6 | Тип: троакар лапароскопический | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Диаметр внутрений, мм | Не менее 5,3 и не более 5,8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина, мм | Не менее 98,0 и не более 103,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клапанный узел цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество пружин в клапанном узле, шт | Не менее 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Байонетное безрезьбовое соединение клапанного узла и канюли | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Конструкция троакара разборная для очистки и не имеет скрытых полостей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Педаль ручного управления клапаном с насечками противоскольжения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина педали управления, мм | Не менее 33,0 и не более 36,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Угол скоса дистального конца рабочей части, град | Не менее 45 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Цветовая маркировка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | В верхней части канюли кран для подачи газа разборный, выполненный полностью из нержавеющей стали | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Манжета уплотнительная из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Материал инструмента: нержавеющая сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | В комплекте: сменная манжета на горловину, сменный уплотнитель штока клапана, смазка для крана. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
14 | Канюля для лапароскопического доступа, многоразового использования: Однопросветное хирургическое изделие, предназначенное для осуществления прокола стенки брюшной полости и создания порта доступа для лапароскопа/лапароскопического инструмента во время лапароскопии. Канюля часто снабжена запорным клапаном для подачи газа/жидкости и другими уплотнительными устройствами (например, специальными вставками/кольцами, колпачками, клапанами) для предотвращения утечки инсуффляционного газа во время введения инструментов. Может включать острое или тупое лезвие троакара для облегчения введения и/или прокалывания брюшной стенки; в этом случае может называться троакаром или набором троакаров. Доступны изделия различных размеров и/или конструкций. Это изделие для многоразового использования. | 32.50.13.190/32.50.13.190-00007728 | шт | 4 | Тип: троакар лапароскопический | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Диаметр внутрений, мм | Не менее 10,5 и не более 10,8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина, мм | Не менее 100,0 и не более 105,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клапанный узел цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Количество пружин в клапанном узле, шт | Не менее 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Байонетное безрезьбовое соединение клапанного узла и канюли | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Конструкция троакара разборная для очистки и не имеет скрытых полостей | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Педаль ручного управления клапаном с насечками противоскольжения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Длина педали управления, мм | Не менее 35,0 и не более 38,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | В верхней части канюли кран для подачи газа разборный, выполненный полностью из нержавеющей стали | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Угол скоса дистального конца рабочей части, град | Не менее 45 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Цветовая маркировка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Манжета уплотнительная из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Материал инструмента: нержавеющая сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | В комплекте: сменная манжета на горловину, сменный уплотнитель штока клапана, смазка для крана. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
15 | Лезвие троакара лапароскопическое, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент с острым пирамидальным или коническим концом, предназначенный для осуществления прокола стенки брюшной полости для облегчения введения отдельной канюли для лапароскопического доступа (не относящейся к данному виду) во время лапароскопической операции. Изделие предназначено для заполнения просвета канюли; после осуществления прокола оно извлекается, и остается однопросветный порт доступа к абдоминальной полости. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007475 | шт | 4 | Тип: Стилет лапароскопический | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочий диаметр, мм | Не менее 5,0 и не более 5,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина, мм | Не менее 165,0 и не более 170,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Материал инструмента: нержавеющая сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Форма наконечника: пирамидальная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Цветовая маркировка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
16 | Лезвие троакара лапароскопическое, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент с острым пирамидальным или коническим концом, предназначенный для осуществления прокола стенки брюшной полости для облегчения введения отдельной канюли для лапароскопического доступа (не относящейся к данному виду) во время лапароскопической операции. Изделие предназначено для заполнения просвета канюли; после осуществления прокола оно извлекается, и остается однопросветный порт доступа к абдоминальной полости. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00007475 | шт | 4 | Тип: Стилет лапароскопический | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочий диаметр, мм | Не менее 10,0 и не более 10,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Рабочая длина, мм | Не менее 190,0 и не более 200,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Материал инструмента: нержавеющая сталь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Форма наконечника: пирамидальная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Цветовая маркировка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Клеймо производителя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 | не ниже 2а | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики