





	Описание объекта закупки при запросе котировок в электронной форме
на поставку медицинского оборудования: Микроскоп гинекологический хирургический

	№ п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)

	
	Наименование объекта закупки (товара)

	Количество, Единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	ОКПД2/КТРУ
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике товара)
	Обоснование характеристики

	1
	Микроскоп гинекологический хирургический
	1 штука
	Не устанавливается

	26.70.22.150 / 26.70.22.150-00000015
	Описание
	Специальный микроскоп для визуального обследования и лечения женских гениталий. Помещается непосредственно перед влагалищным отверстием, которое оставляется открытым на протяжении всей процедуры т. н. «кольпоскопии» при помощи введенного в него зеркала. Инструмент оснащен источником света и увеличительными линзами, позволяющими гинекологу осматривать внутренность влагалища, в частности, шейку матки. Используется для проверки на рак матки, обычно после плохих результатов мазка Папаниколау, а также для повторных осмотров ранее выявленных внутривлагалищных аномалий. В процессе кольпоскопии могут браться пробы тканей шейки матки для лабораторных исследований

	
	
	
	
	
	Минимальное увеличение, кратность
	4
	
	

	
	
	
	
	
	Максимальное увеличение, кратность
	25
	
	

	
	
	
	
	
	Регулировка фокуса ручная
	да
	
	

	
	
	
	
	
	Оптическая головка с использованием высококачественных стекол с антибликовым покрытием объектива
	да
	
	Позволяет уточнить топографию патологического процесса и является ориентиром для проведения прицельной биопсии и забора материала для цитологического исследования

	
	
	
	
	
	Увеличение переменное, количество ступеней, штука
	5
	
	Позволяет рассмотреть исследуемый участок с разным увеличением

	
	
	
	
	
	Тубус бинокулярный стереоскопический 45 градусов
	да
	
	Для физиологичного размещения врача за прибором и снижения нагрузки на область шеи и поясницы

	
	
	
	
	
	Оптика
	апохромат
	
	Позволяет избавиться от лишних потерь и искажений света

	
	
	
	
	
	Взаимное расположение оптических осей
	конвергентное
	
	Конвергентная оптика более физиологична, что уменьшает утомляемость глаз при длительной работе с аппаратом

	
	
	
	
	
	Максимальная величина поля зрения, мм
	68
	
	Зависит от степени увеличения, позволяет проводить исследование как с широким полем зрения и малым увеличением, так и с большим увеличением осматривать отдельные участки  

	
	
	
	
	
	Минимальная величина поля зрения, мм
	12
	
	

	
	
	
	
	
	Глубина резкости в диапазоне,  диоптрий
	±7
	
	Для комфортной работы врачей с близорукостью / дальнозоркостью.

	
	
	
	
	
	Увеличение окуляра, кратность
	10
	
	Позволяет получать реалистичное изображение исследуемой области, улучшая качество проводимых исследований

	
	
	
	
	
	Рабочее фокусное расстояние объектива, мм
	300
	
	Дает возможность проводить диагностику на расстоянии от наблюдаемой области, что позволяет использовать инструменты, уменьшает загрязнение аппарата

	
	
	
	
	
	Рабочее фокусное расстояние тубуса, мм
	170
	
	Дает возможность проводить диагностику на расстоянии от наблюдаемой области, что позволяет использовать инструменты, уменьшает загрязнение аппарата

	
	
	
	
	
	Диаметр освещенного поля, мм
	105
	
	Оптимальное рабочее поле при обследованиях и диагностике

	
	
	
	
	
	Тонкая регулировка фокусного расстояния
	да
	
	Позволяет настраивать фокус в широком диапазоне расстояния до наблюдаемых структур

	
	
	
	
	
	Межзрачковое расстояние окуляров в диапазоне, мм
	50-75
	
	Позволяет врачу оптимально настраивать межзрачковое расстояние под индивидуальные особенности лица

	
	
	
	
	
	Тип штатива
	консольный
	
	Позволяет точно позиционировать прибор в необходимом для врача положении

	
	
	
	
	
	Количество плечей штатива, штука
	2
	
	Позволяет точно позиционировать прибор в необходимом положении. Позволяет складывать штатив пополам, в случае, когда доктор не работает с кольпоскопом

	
	
	
	
	
	Перемещение подвижных частей кольпоскопа
	да
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	1. Вертикальное перемещениекольпоскопа, мм
	550±5
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	2. Угол поворота оптической головки вокруг вертикальной оси, град
	±360
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	3. Поворот влево-вправо относительно поворотного плеча, не менее, град
	±150
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	4. Поворот относительно наклонного плеча, не менее, град
	±90
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	5. Поворот вверх-вниз относительно подвесного плеча, не менее, град
	±135
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	Встроенный зеленый фильтр
	Да
	
	Позволяет оценивать кровеносные сосуды в наблюдаемых структурах, способствует контрастированию изображения сосудов и эпителиальных образований

	
	
	
	
	
	Подача света осуществляется через оптоволоконный кабель
	Да
	
	Освещение более яркое и равномерное

	
	
	
	
	
	Источник света
	светодиодный
	
	Более экономичен в эксплуатации за счет отсутствия необходимости регулярной замены ламп

	
	
	
	
	
	Мощность источника света, Вт
	50
	
	Позволяет экономить на эксплуатации аппарата

	
	
	
	
	
	Освещенность рабочего поля, не менее, Лк
	100 000
	
	Позволяет создать достаточную освещенность поля зрения

	
	
	
	
	
	Плавная регулировка яркости источника света
	Да
	
	Позволяет настроить необходимую освещенность поля зрения в каждом конкретном случае

	
	
	
	
	
	Срок службы светодиодов, час
	60 000
	
	Для обеспечения продолжительной работы прибора без замены источников света

	
	
	
	
	
	Номинальное рабочее напряжение питания, В
	220
	
	Стандартная характеристика для электроприборов

	
	
	
	
	
	Номинальная рабочая частота питания, Гц
	50
	
	Стандартная характеристика для электроприборов

	
	
	
	
	
	Максимальная потребляемая мощность, не более , Вт
	130
	
	Параметр потребление общей мощности на аппарат

	
	
	
	
	
	Рукоятка с функцией одновременного управления ориентацией (наклон и поворот)
	да
	
	Для комфортного использования прибора

	
	
	
	
	
	Диапазон регулировки микрофокуса, мм
	0 –12
	
	Позволяет настроить прибор для комфортной работы врача  

	
	
	
	
	
	Механизм позиционирования оптической головки по горизонтали и по вертикали
	Да
	
	Позволяет позиционировать головку кольпоскопа в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	Возможность механической фиксации всей системы штатива
	Да
	
	Для жесткого торможения всех осей вращения и быстрой фиксации оптической головки от произвольного смещения при проведении операционных манипуляций

	
	
	
	
	
	Высота до подвесного плеча микроскопов, мм
	650±3
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	Высота до головы кольпоскопа, мм
	991±3
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	Длина поворотного плеча, мм
	525±2
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	Длина подвесного плеча, мм
	600±2
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении

	
	
	
	
	
	Опора штатива мобильноеоснование на колесах
	Да
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении. Дает возможность перемещения кольпоскопа

	
	
	
	
	
	Количество колес, шт
	4
	
	Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении. Дает возможность перемещения кольпоскопа

	
	
	
	
	
	Не менее двух колес с фиксаторами
	Да
	
	Для обеспечения неподвижности кольпоскопа во время исследования

	
	
	
	
	
	Наглазники
	Да
	
	позволяют работать с прибором в очках

	
	
	
	
	
	Автоклавируемые колпаки для ручек управления
	Да
	
	Пригодны для многоразового использования

	
	
	
	
	
	Масса, не более, кг
	72
	
	Позволяет удерживать прибор в вертикальном положении и гарантирует его устойчивость

	
	
	
	
	
	Возможность подключения FullHD камеры
	Да
	
	Позволяет проводить видео-, фото-документирование в процессе исследования

	
	
	
	
	
	1. Матрица, тип
	CMOS 16 MP
	
	

	
	
	
	
	
	2. Формат видео, Р
	1080PFHD(HDMIOutput)
720P(USBOutput）
	
	

	
	
	
	
	
	3. Размер сенсора матрицы, дюйм
	1/2.9inch
	
	

	
	
	
	
	
	4. Разрешение фотографии, пиксель
	4608×3456(16MP)
	
	

	
	
	
	
	
	5. Запись видео, Р
	CMOS 16 MP
	
	

	
	
	
	
	
	6. Формат фотографии, JPEG
	JPEG
	
	

	
	
	
	
	
	7. Интерфейсы, HDMI/USB
	HDMI/USB
	
	

	
	
	
	
	
	8. Карта памяти
	Поддерживает
	
	

	
	
	
	
	
	9. Поддержка операционных систем
	MicrosoftWindowsXP/7/8/10
	
	

	
	
	
	
	
	10. Увеличение, кратность
	8
	
	

	
	
	
	
	
	Возможность дистанционной фиксации изображения (ручной брелок или ножная педаль)
	Да
	
	Позволяет фиксировать ряд изображений исследуемой области для последующего анализа и диагностики на компьютере

	
	
	
	
	
	Возможность подключения программы архивации данных:
	Да
	
	Позволяет сохранять и обрабатывать фото и видео файлы, а также сохранять и распечатывать информацию по пациентам

	
	
	
	
	
	1. Проведение кольпоскопической диагностики, заполнение стандартных, расширенных протоколов ЛКИ (лист кольпоскопического исследования). 
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Создание базы данных исследований и пациентов
	
	
	

	
	
	
	
	
	3. Печать качественной документации ЛКИ на русском языке с соответствующей фотографией
	
	
	

	
	
	
	
	
	4. Запоминание неограниченного количества исследований и фотографий в программе, что ограничивается памятью компьютера
	
	
	

	
	
	
	
	
	5. Сортировка пациентов по параметрам: ФИО по алфавиту, дата обращения и т.д.
	
	
	

	
	
	
	
	
	6. Дополнительная информация о пациенте жалобы, вредные привычки, прием препаратов, ИППП, патология ШМ, обследования, контрацепция, лечение ШМ
	
	
	

	
	
	
	
	
	7. Сохранение полученных изображений из карточки пациента в файлы стандартных форматов 
	
	
	

	
	
	
	
	
	8. Возможность работать нескольким врачам со своими архивами и индивидуальными настройками
	
	
	

	
	
	
	
	
	Возможность подключения компьютерной рабочей станции (ноутбука)
	Да
	
	Позволяет сохранять и просматривать, а также редактировать полученные результаты исследований. Является необходимым условием для работы программного обеспечения

	
	
	
	
	
	1. Операционная система
	Windows 10
	
	

	
	
	
	
	
	2. Тип процессора
	Intel Core i3, либо AMD аналог
	
	

	
	
	
	
	
	3. Количество ядер, не менее, шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	4. Объем оперативной памяти, не менее, Мб
	4096
	
	

	
	
	
	
	
	5. USB Порт (2.0, 2)
	да
	
	

	
	
	
	
	
	6. Размер жесткого диска, не менее, Гб
	120
	
	

	
	
	
	
	
	7. Разрешение экрана, пиксель
	1366x768
	
	

	
	
	
	
	
	8. Диагональ экрана. дюйм
	15"
	
	

	
	
	
	
	
	9. Видео карта
	Дискретная, выделенная
	
	

	
	
	
	
	
	Полка для ноутбука интегрированная в штатив кольпоскопа
	да
	
	Позволяет компактно разместить ноутбук на штативе кольпоскопа

	
	
	
	
	
	Возможность подключения телевизионного монитора пациента
	да
	
	Для наблюдения исследуемого объекта на экране с возможностью демонстрации и разъяснений пациенту

	
	
	
	
	
	1. Тип
	ЖК LED
	
	

	
	
	
	
	
	2. Соотношение сторон, не менее
	16:9
	
	

	
	
	
	
	
	3. Диагональ телевизора, пиксель/см
	18.5" (46.8 см)
	
	

	
	
	
	
	
	4. Разрешение, пиксель
	1366x768
	
	

	
	
	
	
	
	5. Яркость, Кд/м2
	250
	
	

	
	
	
	
	
	6. Поддержка телевизионных стандартов
	PAL, SECAM
	
	

	
	
	
	
	
	7. Возможность крепления на стену/тип VESA
	75 x 75
	
	

	
	
	
	
	
	8. Входы
	1 x HDMI,
1 x USB 3.0
	
	

	
	
	
	
	
	Кронштейн для монитора
	да
	
	Подбирается под потребности Заказчика


	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	Требования на основании лечебной практики и потребности заказчика,для осуществления лечебного процесса

	Голова оптическая
	 Наличие 

	Штатив с Н-образным основанием с встроенными тормозами колёс
	 Наличие 

	Цифровая видеокамера
	Наличие

	Светоделитель
	Наличие

	Программа архивации данных
	Наличие

	Кнопка дистанционная (ручной брелок или ножная педаль)
	Наличие

	Ноутбук
	Опция

	Полка под ноутбук
	Опция

	Монитор
	Опция

	Кронштейн для монитора
	Опция

	Руководство по эксплуатации/инструкция, гарантийный талон
	 Наличие 

	Регистрационное удостоверение 
	 Наличие 

	Чехол
	 Наличие 

	Упаковочная тара
	 Наличие 



1

