| Описание объекта закупки при запросе котировок в электронной форме на поставку медицинского оборудования: Микроскоп гинекологический хирургический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, Единица измерения | Товарный знак или эквивалент | ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) |  |  | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара) |  | Обоснование характеристики |  |
| 1 | Микроскоп гинекологический хирургический | 1 штука | Не устанавливается | 26.70.22.150 / 26.70.22.150-00000015 | Описание |  |  | Специальный микроскоп для визуального обследования и лечения женских гениталий. Помещается непосредственно перед влагалищным отверстием, которое оставляется открытым на протяжении всей процедуры т. н. «кольпоскопии» при помощи введенного в него зеркала. Инструмент оснащен источником света и увеличительными линзами, позволяющими гинекологу осматривать внутренность влагалища, в частности, шейку матки. Используется для проверки на рак матки, обычно после плохих результатов мазка Папаниколау, а также для повторных осмотров ранее выявленных внутривлагалищных аномалий. В процессе кольпоскопии могут браться пробы тканей шейки матки для лабораторных исследований |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное увеличение, кратность |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное увеличение, кратность |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка фокуса ручная |  |  | да |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оптическая головка с использованием высококачественных стекол с антибликовым покрытием объектива |  |  | да |  | Позволяет уточнить топографию патологического процесса и является ориентиром для проведения прицельной биопсии и забора материала для цитологического исследования |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение переменное, количество ступеней, штука |  |  | 5 |  | Позволяет рассмотреть исследуемый участок с разным увеличением |  |  |
|  |  |  |  |  | Тубус бинокулярный стереоскопический 45 градусов |  |  | да |  | Для физиологичного размещения врача за прибором и снижения нагрузки на область шеи и поясницы |  |  |
|  |  |  |  |  | Оптика |  |  | апохромат |  | Позволяет избавиться от лишних потерь и искажений света |  |  |
|  |  |  |  |  | Взаимное расположение оптических осей |  |  | конвергентное |  | Конвергентная оптика более физиологична, что уменьшает утомляемость глаз при длительной работе с аппаратом |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная величина поля зрения, мм |  |  | 68 |  | Зависит от степени увеличения, позволяет проводить исследование как с широким полем зрения и малым увеличением, так и с большим увеличением осматривать отдельные участки |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальная величина поля зрения, мм |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина резкости в диапазоне, диоптрий |  |  | ±7 |  | Для комфортной работы врачей с близорукостью / дальнозоркостью. |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение окуляра, кратность |  |  | 10 |  | Позволяет получать реалистичное изображение исследуемой области, улучшая качество проводимых исследований |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее фокусное расстояние объектива, мм |  |  | 300 |  | Дает возможность проводить диагностику на расстоянии от наблюдаемой области, что позволяет использовать инструменты, уменьшает загрязнение аппарата |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее фокусное расстояние тубуса, мм |  |  | 170 |  | Дает возможность проводить диагностику на расстоянии от наблюдаемой области, что позволяет использовать инструменты, уменьшает загрязнение аппарата |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр освещенного поля, мм |  |  | 105 |  | Оптимальное рабочее поле при обследованиях и диагностике |  |  |
|  |  |  |  |  | Тонкая регулировка фокусного расстояния |  |  | да |  | Позволяет настраивать фокус в широком диапазоне расстояния до наблюдаемых структур |  |  |
|  |  |  |  |  | Межзрачковое расстояние окуляров в диапазоне, мм |  |  | 50-75 |  | Позволяет врачу оптимально настраивать межзрачковое расстояние под индивидуальные особенности лица |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип штатива |  |  | консольный |  | Позволяет точно позиционировать прибор в необходимом для врача положении |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество плечей штатива, штука |  |  | 2 |  | Позволяет точно позиционировать прибор в необходимом положении. Позволяет складывать штатив пополам, в случае, когда доктор не работает с кольпоскопом |  |  |
|  |  |  |  |  | Перемещение подвижных частей кольпоскопа |  |  | да |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Вертикальное перемещениекольпоскопа, мм | 550±5 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |
|  |  |  |  |  |  | - Угол поворота оптической головки вокруг вертикальной оси, град |  | ±360 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Поворот влево-вправо относительно поворотного плеча, не менее, град |  | ±150 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Поворот относительно наклонного плеча, не менее, град |  | ±90 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Поворот вверх-вниз относительно подвесного плеча, не менее, град |  | ±135 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Встроенный зеленый фильтр |  | Да |  | Позволяет оценивать кровеносные сосуды в наблюдаемых структурах, способствует контрастированию изображения сосудов и эпителиальных образований |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подача света осуществляется через оптоволоконный кабель |  | Да |  | Освещение более яркое и равномерное |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Источник света |  | светодиодный |  | Более экономичен в эксплуатации за счет отсутствия необходимости регулярной замены ламп |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мощность источника света, Вт |  | 50 |  | Позволяет экономить на эксплуатации аппарата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Освещенность рабочего поля, не менее, Лк |  | 100 000 |  | Позволяет создать достаточную освещенность поля зрения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плавная регулировка яркости источника света |  | Да |  | Позволяет настроить необходимую освещенность поля зрения в каждом конкретном случае |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Срок службы светодиодов, час |  | 60 000 |  | Для обеспечения продолжительной работы прибора без замены источников света |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальное рабочее напряжение питания, В |  | 220 |  | Стандартная характеристика для электроприборов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальная рабочая частота питания, Гц |  | 50 |  | Стандартная характеристика для электроприборов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Максимальная потребляемая мощность, не более , Вт |  | 130 |  | Параметр потребление общей мощности на аппарат |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рукоятка с функцией одновременного управления ориентацией (наклон и поворот) |  | да |  | Для комфортного использования прибора |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон регулировки микрофокуса, мм |  | 0 –12 |  | Позволяет настроить прибор для комфортной работы врача |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Механизм позиционирования оптической головки по горизонтали и по вертикали |  | Да |  | Позволяет позиционировать головку кольпоскопа в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Возможность механической фиксации всей системы штатива |  | Да |  | Для жесткого торможения всех осей вращения и быстрой фиксации оптической головки от произвольного смещения при проведении операционных манипуляций |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота до подвесного плеча микроскопов, мм |  | 650±3 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота до головы кольпоскопа, мм |  | 991±3 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина поворотного плеча, мм |  | 525±2 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина подвесного плеча, мм |  | 600±2 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Опора штатива мобильноеоснование на колесах |  | Да |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении. Дает возможность перемещения кольпоскопа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество колес, шт |  | 4 |  | Позволяет позиционировать прибор в необходимом для исследования положении. Дает возможность перемещения кольпоскопа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Не менее двух колес с фиксаторами |  | Да |  | Для обеспечения неподвижности кольпоскопа во время исследования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наглазники |  | Да |  | позволяют работать с прибором в очках |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Автоклавируемые колпаки для ручек управления |  | Да |  | Пригодны для многоразового использования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Масса, не более, кг |  | 72 |  | Позволяет удерживать прибор в вертикальном положении и гарантирует его устойчивость |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Возможность подключения FullHD камеры |  | Да |  | Позволяет проводить видео-, фото-документирование в процессе исследования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Матрица, тип |  | CMOS 16 MP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Формат видео, Р |  | 1080PFHD(HDMIOutput) 720P(USBOutput） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Размер сенсора матрицы, дюйм |  | 1/2.9inch |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Разрешение фотографии, пиксель |  | 4608×3456(16MP) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Запись видео, Р |  | CMOS 16 MP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Формат фотографии, JPEG |  | JPEG |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Интерфейсы, HDMI/USB |  | HDMI/USB |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Карта памяти |  | Поддерживает |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Поддержка операционных систем |  | MicrosoftWindowsXP/7/8/10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Увеличение, кратность |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Возможность дистанционной фиксации изображения (ручной брелок или ножная педаль) |  | Да |  | Позволяет фиксировать ряд изображений исследуемой области для последующего анализа и диагностики на компьютере |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Возможность подключения программы архивации данных: |  | Да |  | Позволяет сохранять и обрабатывать фото и видео файлы, а также сохранять и распечатывать информацию по пациентам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Проведение кольпоскопической диагностики, заполнение стандартных, расширенных протоколов ЛКИ (лист кольпоскопического исследования). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Создание базы данных исследований и пациентов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Печать качественной документации ЛКИ на русском языке с соответствующей фотографией |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Запоминание неограниченного количества исследований и фотографий в программе, что ограничивается памятью компьютера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Сортировка пациентов по параметрам: ФИО по алфавиту, дата обращения и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Дополнительная информация о пациенте жалобы, вредные привычки, прием препаратов, ИППП, патология ШМ, обследования, контрацепция, лечение ШМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Сохранение полученных изображений из карточки пациента в файлы стандартных форматов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Возможность работать нескольким врачам со своими архивами и индивидуальными настройками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Возможность подключения компьютерной рабочей станции (ноутбука) |  | Да |  | Позволяет сохранять и просматривать, а также редактировать полученные результаты исследований. Является необходимым условием для работы программного обеспечения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Операционная система |  | Windows 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Тип процессора |  | Intel Core i3, либо AMD аналог |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Количество ядер, не менее, шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Объем оперативной памяти, не менее, Мб |  | 4096 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - USB Порт (2.0, 2) |  | да |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Размер жесткого диска, не менее, Гб |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Разрешение экрана, пиксель |  | 1366x768 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Диагональ экрана. дюйм |  | 15" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Видео карта |  | Дискретная, выделенная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полка для ноутбука интегрированная в штатив кольпоскопа |  | да |  | Позволяет компактно разместить ноутбук на штативе кольпоскопа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Возможность подключения телевизионного монитора пациента |  | да |  | Для наблюдения исследуемого объекта на экране с возможностью демонстрации и разъяснений пациенту |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Тип |  | ЖК LED |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Соотношение сторон, не менее |  | 16:9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Диагональ телевизора, пиксель/см |  | 18.5" (46.8 см) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Разрешение, пиксель |  | 1366x768 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Яркость, Кд/м2 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Поддержка телевизионных стандартов |  | PAL, SECAM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Возможность крепления на стену/тип VESA |  | 75 x 75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Входы |  | 1 x HDMI, 1 x USB 3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кронштейн для монитора |  | да |  | Подбирается под потребности Заказчика |  |  |

| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | Требования на основании лечебной практики и потребности заказчика,для осуществления лечебного процесса |
| --- | --- |
| Голова оптическая | Наличие |
| Штатив с Н-образным основанием с встроенными тормозами колёс | Наличие |
| Цифровая видеокамера | Наличие |
| Светоделитель | Наличие |
| Программа архивации данных | Наличие |
| Кнопка дистанционная (ручной брелок или ножная педаль) | Наличие |
| Ноутбук | Опция |
| Полка под ноутбук | Опция |
| Монитор | Опция |
| Кронштейн для монитора | Опция |
| Руководство по эксплуатации/инструкция, гарантийный талон | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Чехол | Наличие |
| Упаковочная тара | Наличие |