Приложение  1
Описание предмета закупки
[bookmark: _Hlk153953570]Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (Кассеты (блоки загрузочные) для аппаратов сшивающих)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование показателя
	Значение и характеристики показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1. 
	Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего
	шт
	540
	Назначение
	Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях
	Неизменный показатель

	2. 
	
	
	
	Описание
	Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) 
	Неизменный показатель

	3. 
	
	
	
	Тип
	Изгибаемая
	Неизменный показатель

	4. 
	
	
	
	Длина шва, мм
	45 
	Неизменный показатель

	5. 
	
	
	
	Количество скрепочных рядов
	Не менее 6
	Конкретное значение

	6. 
	
	
	
	Расположение скрепок
	В шахматном порядке
	Неизменный показатель

	7. 
	
	
	
	Упорная бранша
	Подвижная
	Неизменный показатель

	8. 
	
	
	
	Материал скрепок
	Титан
	Неизменный показатель

	9. 
	
	
	
	Высота открытой скрепки, мм
	3,5 
	Неизменный показатель

	10. 
	
	
	
	Высота закрытой скрепки, мм
	1,5 
	Неизменный показатель

	11. 
	
	
	
	Механизм контроля зазора между браншами
	Подвижный, связан с ножом
	Неизменный показатель

	12. 
	
	
	
	Нож
	Встроенный в кассету
	Неизменный показатель

	13. 
	
	
	
	Цветовая маркировка
	Для нормальной ткани
	Неизменный показатель

	14. 
	
	
	
	Упаковка
	Стерильная, индивидуальная
	Неизменный показатель

	15. 
	
	
	
	Совместимость
	Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика
	Неизменный показатель

	16. 
	Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего
	шт
	156
	Назначение
	Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях
	Неизменный показатель

	17. 
	
	
	
	Описание
	Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) 
	Неизменный показатель

	18. 
	
	
	
	Тип
	Изгибаемая
	Неизменный показатель

	19. 
	
	
	
	Длина шва, мм
	60
	Неизменный показатель

	20. 
	
	
	
	Количество скрепочных рядов
	Не менее 6
	Конкретное значение

	21. 
	
	
	
	Расположение скрепок
	В шахматном порядке
	Неизменный показатель

	22. 
	
	
	
	Упорная бранша
	Подвижная
	Неизменный показатель

	23. 
	
	
	
	Материал скрепок
	Титан
	Неизменный показатель

	24. 
	
	
	
	Высота открытой скрепки, мм
	3,5 
	Неизменный показатель

	25. 
	
	
	
	Высота закрытой скрепки, мм
	1,5 
	Неизменный показатель

	26. 
	
	
	
	Механизм контроля зазора между браншами
	Подвижный, связан с ножом
	Неизменный показатель

	27. 
	
	
	
	Нож
	Встроенный в кассету
	Неизменный показатель

	28. 
	
	
	
	Цветовая маркировка
	Для нормальной ткани
	Неизменный показатель

	29. 
	
	
	
	Упаковка
	Стерильная, индивидуальная
	Неизменный показатель

	30. 
	
	
	
	Совместимость
	Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко.*, Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика
	Неизменный показатель

	31. 
	Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего
	шт
	100
	Назначение
	Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях
	Неизменный показатель

	32. 
	
	
	
	Описание
	Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) 
	Неизменный показатель

	33. 
	
	
	
	Тип
	Изгибаемая
	Неизменный показатель

	34. 
	
	
	
	Длина шва, мм
	60
	Неизменный показатель

	35. 
	
	
	
	Количество скрепочных рядов
	Не менее 6
	Конкретное значение

	36. 
	
	
	
	Расположение скрепок
	В шахматном порядке
	Неизменный показатель

	37. 
	
	
	
	Упорная бранша
	Подвижная
	Неизменный показатель

	38. 
	
	
	
	Материал скрепок
	Титан
	Неизменный показатель

	39. 
	
	
	
	Высота открытой скрепки, мм
	4,2 
	Неизменный показатель

	40. 
	
	
	
	Высота закрытой скрепки, мм
	1,8 
	Неизменный показатель

	41. 
	
	
	
	Механизм контроля зазора между браншами
	Подвижный, связан с ножом
	Неизменный показатель

	42. 
	
	
	
	Нож
	Встроенный в кассету
	Неизменный показатель

	43. 
	
	
	
	Цветовая маркировка
	Для нормальной ткани
	Неизменный показатель

	44. 
	
	
	
	Упаковка
	Стерильная, индивидуальная
	Неизменный показатель

	45. 
	
	
	
	Совместимость
	Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика
	Неизменный показатель

	46. 
	Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего
	шт
	212
	Назначение
	Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях
	Неизменный показатель

	47. 
	
	
	
	Описание
	Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) 
	Неизменный показатель

	48. 
	
	
	
	Тип
	Изгибаемая
	Неизменный показатель

	49. 
	
	
	
	Длина шва, мм
	60
	Неизменный показатель

	50. 
	
	
	
	Количество скрепочных рядов
	Не менее 6
	Конкретное значение

	51. 
	
	
	
	Расположение скрепок
	В шахматном порядке
	Неизменный показатель

	52. 
	
	
	
	Упорная бранша
	Подвижная
	Неизменный показатель

	53. 
	
	
	
	Материал скрепок
	Титан
	Неизменный показатель

	54. 
	
	
	
	Высота открытой скрепки, мм
	4,8 
	Неизменный показатель

	55. 
	
	
	
	Высота закрытой скрепки, мм
	2,0 
	Неизменный показатель

	56. 
	
	
	
	Механизм контроля зазора между браншами
	Подвижный, связан с ножом
	Неизменный показатель

	57. 
	
	
	
	Нож
	Встроенный в кассету
	Неизменный показатель

	58. 
	
	
	
	Цветовая маркировка
	Для нормальной ткани
	Неизменный показатель

	59. 
	
	
	
	Упаковка
	Стерильная, индивидуальная
	Неизменный показатель

	60. 
	
	
	
	Совместимость
	Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика
	Неизменный показатель

	61. 
	Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего
	шт
	5670
	Назначение
	Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях
	Неизменный показатель

	62. 
	
	
	
	Описание
	Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) 
	Неизменный показатель

	63. 
	
	
	
	Тип
	Изгибаемая, универсальная
	Неизменный показатель

	64. 
	
	
	
	Длина шва, мм
	60 
	Неизменный показатель

	65. 
	
	
	
	Количество скрепочных рядов
	Не менее 6
	Конкретное значение

	66. 
	
	
	
	Расположение скрепок
	В шахматном порядке
	Неизменный показатель

	67. 
	
	
	
	Профиль картриджа
	Ступенчатый
	Неизменный показатель

	68. 
	
	
	
	Упорная бранша
	Утонченная, неподвижная
	Неизменный показатель

	69. 
	
	
	
	Приемная матрица на бранше
	С расширенной зоной приема и суженой загибающей зоной
	Неизменный показатель

	70. 
	
	
	
	Материал скрепок
	Титан
	Неизменный показатель

	71. 
	
	
	
	Высота открытой скрепки центрального ряда, мм
	3,0 
	Неизменный показатель

	72. 
	
	
	
	Высота открытой скрепки среднего ряда, мм
	3,5 
	Неизменный показатель

	73. 
	
	
	
	Высота открытой скрепки крайнего ряда, мм
	4,0 
	Неизменный показатель

	74. 
	
	
	
	Механизм контроля зазора между браншами
	Подвижный, связан с ножом
	Неизменный показатель

	75. 
	
	
	
	Нож
	Встроенный в кассету
	Неизменный показатель

	76. 
	
	
	
	Цветовая маркировка
	Для нормальной и утолщенной ткани
	Неизменный показатель

	77. 
	
	
	
	Упаковка
	Стерильная, индивидуальная
	Неизменный показатель

	78. 
	
	
	
	Совместимость
	Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика
	Неизменный показатель

	79. 
	Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего
	шт
	84
	Назначение
	Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Описание
	Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Тип
	Изгибаемая, универсальная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Длина шва, мм
	45
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Количество скрепочных рядов
	Не менее 6
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Расположение скрепок
	В шахматном порядке
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Профиль картриджа
	Ступенчатый
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Упорная бранша
	Утонченная, неподвижная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Приемная матрица на бранше
	С расширенной зоной приема и суженой загибающей зоной
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Материал скрепок
	Титан
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Высота открытой скрепки центрального ряда, мм
	2,0 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Высота открытой скрепки среднего ряда, мм
	2,5 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Высота открытой скрепки крайнего ряда, мм
	3,0 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Механизм контроля зазора между браншами
	Подвижный, связан с ножом
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Нож
	Встроенный в кассету
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Цветовая маркировка
	Для сосудистой и нормальной ткани
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Упаковка
	Стерильная, индивидуальная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Совместимость
	Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика
	Неизменный показатель


                
*Указание торговых наименований и каталожных номеров обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.
