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Разъяснения
№ запроса 1662

Уважаемый заказчик! В извещение № 32616491724 в описании объекта закупки в пунктах 14 и 15  заявлена «Игла инъекционная», с диаметром 0,7мм и длина 40 мм.
           Просим Заказчика разрешить поставку шприца 5 мл и 10 мл безопасных с иглой 0,8*38 мм.

Уважаемый участник закупки!
[bookmark: _GoBack]Заявленная игла 0,7 мм (20G) длиной 40 мм предназначена для глубоких внутримышечных инъекций у пациентов со стандартной и повышенной массой тела, обеспечивая гарантированное достижение скелетной мускулатуры. Сокращение длины до 38 мм создает прямой риск неполного введения иглы и депонирования препарата в подкожно-жировой клетчатке, что критически искажает фармакокинетику (особенно для масляных растворов и депо-препаратов), снижает терапевтическую эффективность и может привести к формированию болезненных инфильтратов.
Увеличение наружного диаметра с 0,7 мм до 0,8 мм (с калибра 22G до 21G) ведет к пропорциональному увеличению площади поперечного сечения иглы. Это значительно повышает болевой синдром при пункции, увеличивает риск постпункционных гематом, повреждения нервных окончаний и развития воспалительных инфильтратов, что прямо противоречит современным клиническим рекомендациям по выбору минимально инвазивного инструментария. Выбор размера игл обусловлен клинической потребностью лечебного учреждения, проводимыми процедурами и удобством для пациента и медицинского персонала, а также целевого расходования медицинских изделий. 
Основания для внесения изменений в документацию отсутствуют.
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