[image: C:\Documents and Settings\777\Рабочий стол\ЛЮБОВЬ Викторовна\Нефтяник_логотип.JPG]                          АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
                     «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ  ЧАСТЬ
                             «НЕФТЯНИК»

а/я 902, г.Тюмень, 625000                                                           Телефон (3452) 463-291 
E-mail:medtng@mail.ru                                                                            д.   (1168)
ИНН 7202086042, КПП 720301001
_______________________________________________________________________


Разъяснения
№ запроса 1685
ЗАПРОС
о разъяснении положений аукционной документации  
аукцион № 32616491724
Уважаемый заказчик!
Нами проведен анализ описания объекта закупки по позициям:
 №13 «Шприц инъекционный безопасный 3мл». Установлены требования: Шприц имеет механизм втягивания иглы.
№14 «Шприц инъекционный безопасный 5 мл». Установлены требования: Шприц оснащен защитой от повторного применения, в комплекте с иглой 0,7*40мм.
№15 «Шприц инъекционный безопасный 10 мл». Установлены требования: Шприц оснащен защитой от повторного применения, в комплекте с иглой 0,7*40мм.
№17 «Шприц инсулиновый 0,3 мл с иглой 0,3*8мм». Установлены требования: Игла интегрирована.
Требование о наличии механизма и интегрированных иглах не соответствует ни одному российскому РУ
Проведенный анализ Государственного реестра медицинских изделий показал, что ни один российский производитель не выпускает шприцы инсулиновые объемом 0,3 мл с интегрированной иглой, а также шприцы с механизмом с размерами игл 0,7*40мм.
Таким образом, требование о наличии интегрированных игл и наличия механизма не соответствует ни одному российскому регистрационному удостоверению и делает закупку неисполнимой для российских производителей.
На основании вышеизложенного требуем:
1. Исключить требование о наличии интегрированной иглы и наличия механизма.
2. Привести примеры не менее трёх российских производителей (с номерами и датами РУ), в регистрационных удостоверениях которых одновременно зафиксированы: объем инсулина 0,3 мл интегрированная игла и шкала деления 0,5 единиц, а также шприцы безопасные с механизмом и иглой 0,7*40мм. 
3. При невозможности — отменить закупку в соответствующей части.
[bookmark: _GoBack]В случае отказа — обращение в ФАС России с жалобой на ограничение конкуренции. Согласно ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ, штраф на должностных лиц — 1 % НМЦК, но не менее 10 000 и не более 50 000 рублей.
О разъяснении положений аукционной документации (аукцион № 32616491724)
Уважаемый участник закупки!
Рассмотрев Ваш запрос о даче разъяснений положений документации, Заказчик сообщает следующее:
1. По существу технических требований. Указание в описании объекта закупки характеристик «механизм втягивания иглы» и «интегрированная игла» обусловлено спецификой оказания медицинской помощи и требованиями безопасности персонала. В Государственном реестре медицинских издели+й (ГРМИ) зарегистрированы изделия, полностью соответствующие данным требованиям. В частности, производителем ООО «Группа СТК» выпускаются:
· Шприцы инъекционные безопасные с механизмом автоматического втягивания иглы (в том числе с иглой 0,7х40 мм) — РУ № РЗН 2020/11665.
· Шприцы инсулиновые с интегрированной иглой 0,3 мл (0,3х8 мм) и шкалой деления в 0,5 единиц — РУ № РЗН 2022/17257. Таким образом, требования документации являются исполнимыми и базируются на реально существующих и зарегистрированных в РФ изделиях.
2. О предоставлении примеров производителей. Основания для удовлетворения пункта 2 Вашего запроса (предоставление примеров не менее трех российских производителей) отсутствуют. Согласно ч. 4 ст. 65 Федерального закона № 44-ФЗ, обязанность Заказчика давать разъяснения наступает исключительно в случае, если запрос направлен на уточнение положений документации. Требование участника предоставить коммерческую информацию о конкурентах (номера и даты РУ других производителей) не является запросом на разъяснение положений документации. Заказчик не наделен полномочиями и не обязан осуществлять мониторинг рынка в интересах отдельного участника и подтверждать наличие регистрационных удостоверений у иных хозяйствующих субъектов. Информация о действующих РУ является открытой и доступна для самостоятельного поиска на портале Росздравнадзора. Заказчик, однако, итак указал действующие Регистрационные Удостоверения, пойдя навстречу потенциальному Участнику рынка в осуществлении анализа. 
3. О применении национального режима. Довод о том, что требования делают закупку неисполнимой для российских производителей, является несостоятельным. Заказчик сообщает, что закупаемые товары (шприцы инъекционные и инсулиновые) включены в Приложение № 2 в актуальной редакции, с учетом механизмов Постановления № 1875. Во-первых, Заказчик закупает позиции из перечня № 2 Постановления, на которые распространяются механизмы национального режима («второй лишний»), а не попадает под полный запрет на иностранные товары. Во-вторых, само по себе наличие в документации специфических требований к безопасности (механизм втягивания, интегрированная игла) не является ограничением доступа участников. Напротив, данные характеристики направлены на минимизацию медицинских рисков и не указывают на конкретного производителя. Тот факт, что данным характеристикам соответствуют изделия как минимум одного российского производителя (ООО «Группа СТК»), а также множество других производителей, в том числе и импортных (а Заказчик не имеет права ориентироваться только на производство определенных Российских или же любых других производителей, и имеет право рассматривать все предлагаемые на рынке варианты медицинских изделий, в том числе импортных, подходящих под его потребность) подтверждает отсутствие ограничения конкуренции.

Итог:
1. Требования к наличию механизма втягивания и интегрированной иглы остаются в документации без изменений.
2. В удовлетворении требования о предоставлении РУ иных производителей отказано.
3. Основания для отмены закупки и внесения изменений в соответствующей части отсутствуют.
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